Załącznik nr 1.5 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 5)

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.43.2018

Pakiet nr 5

___________________________________________________________________________

- Zestaw pomp infuzyjnych strzykawkowych – 2  szt

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Rok produkcji 2018 |  |

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETR1W TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta |  |
| 2. | Automatyczne chwytanie i mocowanie tłoka strzykawki |  |
| 3. | Strzykawki montowane od czoła pompy. |  |
| 4. | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h |  |
| 5. | Dokładność infuzji 2% |  |
| 6. | Bolus manualny i automatyczny, z zaprogramowaną dawką. |  |
| 7. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: |  |
|  | · objętość / dawka |  |
|  | · czas lub szybkość podaży |  |
| 8. | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji |  |
| 9. | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: |  |
|  | · objętość / dawka |  |
|  | · czas lub szybkość podaży |  |
| 10. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: |  |
|  | · ng, μg, mg, |  |
|  | · mIU, IU, kIU, |  |
|  | · mEq, Eq, |  |
|  | · cal, kcal, J, kJ |  |
|  | · jednostki molowe |  |
|  | · na kg wagi ciała lub nie, |  |
|  | · na min, godz. dobę. |  |
| 11. | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |
| 12. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych co najmniej z: |  |
|  | · nazwy leku, |  |
|  | · min 5 koncentracji leku, |  |
|  | · szybkości dozowania (dawkowanie), |  |
|  | · całkowitej objętości (dawki) infuzji, |  |
|  | · parametrów bolusa, |  |
|  | · limitów dla wymienionych parametrów infuzji: |  |
|  | o miękkich- ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, |  |
|  | o twardych- blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. |  |
|  | · Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. |  |
|  | Podział biblioteki na części dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, minimum 10 oddziałów. |  |
|  | Pojemność biblioteki min 500 procedur dozowania leków. |  |
| 13. | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
| 14. | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 10 poziomów |  |
| 15. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
| 16. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
| 17. | Rozbudowany system alarmów: |  |
|  | · alarm wstępny opróżnienia strzykawki, |  |
|  | · pusta strzykawka, |  |
|  | · alarm wstępny do końca infuzji, |  |
|  | · koniec infuzji, |  |
|  | · nieprawidłowe mocowanie strzykawki, |  |
|  | · okluzja, |  |
|  | · 30 min do rozładowania akumulatora, |  |
|  | · akumulator rozładowany, |  |
|  | · pompa uszkodzona, |  |
| 18. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |
| 19. | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h |  |
| 20. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h |  |
| 21. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn nie wymaga dołączenia jakichkolwiek części po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
| 22. | Mocowanie pomp w stacji dokującej nie wymaga odłączenia jakichkolwiek części po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
| 23. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: |  |
|  | · Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. |  |
|  | · alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, |  |
|  | · pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, |  |
|  | · automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, |  |
|  | · automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, |  |
| 24. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: |  |
|  | · podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), |  |
|  | · podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, |  |
|  | · prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, |  |
|  | · graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, |  |
|  | · archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, |  |
|  | · połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, |  |
|  | · wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, |  |
|  | Dostępność sieciowego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. |  |
| 25. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |  |
| 26. | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: |  |
|  | · nazwa leku, |  |
|  | · prędkość infuzji, |  |
|  | · podana dawka, |  |
|  | · stan naładowania akumulatora, |  |
|  | · aktualne ciśnienie w drenie. |  |
| 27. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 29. | Waga do 2,5 kg. |  |
| 30. | Zasilanie 230 V AC oraz 12 V DC. |  |
| 31. | Ochrona przed zalaniem; min IP22. |  |

Zamawiający informuję, że w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ zapisów opisujących przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Ponadto w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ znaków towarowych nazw wyrobów, producentów itp., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów, wyrobów równoważnych.”

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia parametru wymaganego w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| 1. | Zestaw pomp infuzyjnych strzykawkowych | 2 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /