Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2) (DA.ZP.242.43.2018)

Pakiet nr 2

Echokardiograf z głowicą przezprzełykową (1 sztuka)

| l.p. | Opis | Oferowany sprzęt* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Rok produkcji (wymagany 2018) |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka główna | Tak | Bez oceny |  |
|  | Systemu (urządzenia) fabrycznie nowe - 2018 r. | Tak | Parametr wymagany |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2018 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] Min. 2 – 23 MHz | Tak | >23 MHz -20 pkt |  |
|  |  |  | Inne - 0 pkt |  |
|  | Dynamika systemu w dB > 300 dB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 40 wiązek jednocześnie | TAK | >50 - 20 pkt |  |
|  |  |  | Inne - 0 pkt |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych Min. 16 000 000 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX Min. po 256 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych Min. 4 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość min 22’’ | Tak | Bez oceny |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD Min.1920 x 1080 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 8000 obrazów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 50 sek | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak | Bez oceny |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność min, 250 GB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak | Bez oceny |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive, HDD) – min. 3 porty USB. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Min. jeden port umieszczony w monitorze. |  |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście DVI lub HDMI lub S-VHS | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 40 cm | Tak | ≥ 45cm – 5 pkt |  |
|  |  |  | Inne - 0 pkt |  |
|  | Możliwość regulacji STC i TGC min. po 4 suwaki do regulacji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 15 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość porównania obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne obrazowanie pozwalające wielokierunkowo nadawać i odbierać - min. 4 ustawienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction); min. 4 ustawienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK | ≥ 15 m/sek – 5 pkt. |  |
|  |  |  | Inne – 0 pkt |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb M | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF. Praca w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,4-18 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |  |
|  |  |  | Inne – 0 pkt |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | Tak | Bez oceny |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak | Bez oceny |  |
|  | Moduł kardiologiczny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek dla zerowego kąta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tkankowy Doppler spektralny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Moduł EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Praca w trybie wieloczęstotliwościowym |  |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak | Bez oceny |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | Tak | ≥ 30 stopni – 5 pkt |  |
|  |  |  | Inne – 0 pkt |  |
|  | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | Tak | Bez oceny |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy zaoferowanej głowicy sektor . Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek oraz pola min. 2 x 2 cm | TAK. Podać min 2 typy sond obsługujących to obrazowanie. | Tak- 20 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach dla osi krótkiej min. : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate oraz parametry liczone w projekcji 4 jamowej min. : Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zainstalowane w aparacie analiza ilościowa typu Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie strainów w kształcie Bulls-Eye | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej oraz GLS Global Longitudal Strain | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do próby wysiłkowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica sektorowa kardiologiczna matrycowa typu single crystal wykonana w technologii aktywnego wysterowania zarówno części środkowej jak i bocznych elementów głowicy | Podać model |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 2 – 5 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Liczba elementów – min. 160 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | Tak | Bez oceny |  |
|  | Praca w trybie II harmoniczne | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych. | Podać model |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4 - 10 | Tak | Bez oceny |  |
|  | FOV głowicy – 40 mm +/- 5 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Liczba elementów akustycznych - 800 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak / Nie | Tak- 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
|  | Sonda sektorowa przezprzełykowa | Podać model |  |  |
|  | Szerokopasmowa wybierane częstotliwości pracy min 3.0 -7,0 MHz. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Liczba elementów min. 64 w jednym rzędzie. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sterowanie elektroniczne. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica ołówkowa 2 MHz | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową kardiologiczna matrycowa typu single crystal wykonana w technologii aktywnego wysterowania zarówno części środkowej jak i bocznych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-5. Tryby pracy 2D/3D/4D/4DCD/PWD/CWD | Tak | Bez oceny |  |
|  | Rozbudowa o głowice wolumetryczną sektorową do badań przezprzełykowych TEE 2D/3D/4D,zakres częstotliwości pracy min. 2-6 MHz. Tryby pracy 2D/3D/4D/4DCD/PWD/CWD | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów | Tak / Nie | 3 kąty lub więcej - 10 pkt. |  |
|  |  |  | Poniżej 3 kątów – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z wykorzystaniem kontrastów o niskim indeksie MI; Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących n dostępne na głowicy convex, liniowej. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tworzenie krzywych napływu kontrastu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do stabilizacji ruchów oddechowych pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalne oprogramowanie pokazujące napływ małych porcji kontrastu i rekonstruujące ich drogę przemieszania się wewnątrz naczyń | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pokazywanie kierunku przepływu oraz perfuzji naczyniowej podawanego kontrastu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w pkt. 46-52 | Tak / Nie | Możliwość rozbudowy- 20pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex i linia | Tak Podać typy sond | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny igły biopsyjnej pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenia ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zobrazowania więcej niż dwóch torów biopsyjnych jednocześnie podczas zabiegów np. ablacji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zestaw holtera EKG i holtera ciśnieniowego w tym jeden 12-sto odprowadzeniowy i jeden w pętli zamkniętej min 7-mio dniowej – 5 zestawów | Tak | Bez oceny |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | System fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018r | Tak | Bez oceny |  |
|  | Włączenie oprogramowania urządzeń medycznych do systemu informatycznego Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt | Tak min 24 miesiące. | Bez oceny |  |
|  | Instrukcje obsługi w jęz. polskim do dostarczonych urządzeń | Tak | Bez oceny |  |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Instalacja w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne pracowników w siedzibie Zamawiającego | Min. 5 dni, podać | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja interwencji serwisu w ciągu 24h od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze | Tak | Bez oceny |  |

- „Zamawiający informuję, że w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ zapisów opisujących przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Ponadto w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ znaków towarowych nazw wyrobów, producentów itp., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów, wyrobów równoważnych.”

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Numer pozycji | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| 1 | Echokardiograf z głowicą przezprzełykową (zgodny z parametrami określonymi w części A ) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela /