Załącznik nr 1 do specyfikacji – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.59.2018

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Robot Chirurgiczny

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| Lp. | Opis parametru | Ilość | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System składający się z następujących elementów: - Konsola Chirurgiczna, - Robotyczne Ramię Pacjenta wyposażone w 4 ramiona, - Trójwymiarowy System Wizyjny o wysokiej rozdzielczości z procesorem audio - Zestaw startowy narzędzi i akcesoriów |  | tak |  |  |
|  | System winien zapewniać transmisję ruchów rąk chirurga z niezależnej Konsoli Chirurgicznej do Robotycznego Ramienia Pacjenta. Przewidywany zakres zastosowań, m.in.: - Urologia Onkologiczna, - Chirurgia Onkologiczna Chorób Przewodu Pokarmowego, - Ginekologia Onkologiczna. |  | tak |  |  |
|  | KONSOLA CHIRURGICZNA mobilna | 1 |  |  |  |
|  | Skalowanie ruchu narzędzi oraz redukcja drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów |  | tak |  |  |
|  | Sterowanie kamerą endoskopową 3D oraz narzędziami |  | tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany trybu wyświetlania z jednego obrazu wyświetlanego na całym ekranie na tryb wyświetlania kilku obrazów na ekranie |  | podać |  | tak– 5 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość regulacji parametrów ergonomicznych umożliwiających uwzględnienie różnej budowy ciała w celu zapewnienia chirurgowi optymalnego komfortu podczas przeprowadzania operacji. |  | podać |  | tak– 5 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Elementy składowe konsoli: manetki sterujące, przeglądarka stereoskopowa, ekran dotykowy, lewy i prawy pulpit, panel przełączników nożnych |  | tak |  |  |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk Operatora (tzn. ruch ręki Operatora w prawo, powoduje ruch narzędzia w prawo, a ruch ręki Operatora w lewo powoduje ruch narzędzia w lewo), umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta. |  | tak |  |  |
|  | Przeglądarka konsoli chirurgicznej, dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka Operatora – tworzące razem obraz stereoskopowy, wyświetlająca komunikaty oraz ikony z informacjami o stanie systemu. Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D bez zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych) |  | tak |  |  |
|  | Lewy i prawy pulpit – umieszczone po obu stronach podłokietnika konsoli chirurgicznej, zawierające przyciski sterujące do regulacji parametrów ergonomicznych, przycisk zasilania oraz wyłącznik awaryjny. |  | tak |  |  |
|  | Panel przełączników nożnych – umieszczony u podstawy konsoli chirurgicznej , działający jako interfejs umożliwiający wykonanie różnych czynności chirurgicznych (sterowanie kamerą, sprzęgło głównych sterowników, przełączanie ramion, sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi). |  | tak |  |  |
|  | Panel dotykowy - do wybierania różnych funkcji systemu (w tym: ustawienia kamery/endoskopu, zaawansowane regulacje parametrów wideo, preferencje wyświetlania, ustawienia audio, zarządzanie kontami, zarządzanie zapisami, preferencje dotyczące parametrów kontroli systemu) |  | tak |  |  |
|  | Sprzęt umożliwia "skalowanie", np. ustawienie ścieżki chirurga do ścieżki instrumentu. |  | tak |  |  |
| - M | Moduł audio z regulacją głośności |  | tak |  |  |
|  | Współpraca operatorów każdej z konsol, polegająca m.in. na możliwości przekazania uprawnień zarządzania narzędziami bez zmiany indywidualnych ustawień konsoli |  | tak |  |  |
|  | ROBOTYCZNE RAMIĘ PACJENTA | 1 |  |  |  |
|  | Sterowanie ramionami narzędzi oraz ramieniem kamery, kolumna wyposażona w następujące elementy: Przeguby nastawcze, Ramiona na narzędzia i kamerę. |  | tak |  |  |
|  | Kolumna główna z możliwością obrotu względem osi pionowej, system laserowy do uniknięcia kolizji oraz do wyznaczenia celu |  | tak |  |  |
|  | Elektryczny napęd i sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania, możliwość zmiany położenia. Interfejs napędu elektrycznego obejmujący: kolumnę kierowniczą, oraz przełączniki przemieszczenia i zmiany wysokości. |  | podać |  | Laserowy system antykolizyjny – 5 pkt Brak – 0 pkt. |
|  | Przeguby nastawcze - do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia punktu centralnego |  | tak |  |  |
|  | Ramiona na narzędzia - sterylny interfejs na narzędzia |  | tak |  |  |
|  | Tryby dokowania do pacjenta: sterowany systemowo, manualny |  | tak |  |  |
|  | TRÓJWYMIAROWY SYSTEM WIZYJNY, mobilny | 1 |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy - obraz pola operacyjnego, - sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo |  | podać |  | przekątna 24 cale lub więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Kontroler systemu endoskopowego z automatyczna regulacją oświetlenia |  | tak |  |  |
|  | Źródło światła, głowica kamery 3D, układ sterowania kamery |  | tak |  |  |
|  | Endoskop z końcówką prostą / zakrzywioną 30 stopni, Powiększenie optyczne: min. 8x Powiększenie cyfrowe: min. 4x |  | podać |  | Obrazowanie fluoroscencyjne – 10 pkt brak – 0 pkt. |
|  | Automatyczna regulacja ostrości optyki endoskopu |  | tak |  |  |
|  | Układ sterowania kamery - podłączony do kamery za pomocą pojedynczego przewodu, sterujący akwizycją i przetwarzaniem obrazu z kamery |  | tak |  |  |
|  | Półka na insulflator - uchwyty na 2 zbiorniki CO2 (> 20 kg każdy) – do podłączenia zbiorników będących na wyposażeniu Bloku Operacyjnego |  | tak |  |  |
|  | ZESTAW STARTOWY NARZĘDZIA I AKCESORIA | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania: - min. 100 zabiegów urologii onkologicznej, - min. 100 zabiegów chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowego. (wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: kleszczyki i nożyczki jedno- i dwupolarne oraz uchwyty igły, porty dostępowe współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jendorazowe, końcówki noża harmonicznego współpracujące z generatorem firmy Ethicon) |  | tak |  |  |
|  | ELEMENTY DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany system elektrochirurgii |  | tak, podać typ |  |  |
|  | Symulator służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatora z trenażerem i zestawem narzędzi treningowych |  | tak |  |  |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (wg częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | tak |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 24 [godz.] | tak |  |  |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  |  |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe obsługowe w miejscu instalacji, w wymiarze minimum 3 dni roboczych. | tak |  |  |
|  | Szkolenia rozszerzone dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (3 zespoły chirurgiczne z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach); w razie potrzeby Zamawiającego możliwość regularnego wsparcia aplikacyjnego w czasie gwarancji (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.). Szkolenia nie warunkują podpisania protokołu przekazania do eksploatacji. | tak |  |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przekazana przy dostawie | tak |  |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) | tak |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | tak |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące | tak |  |  |

B. FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | typ, model/ symbol/ nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robot chirurgiczny |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | χ | χ |  | χ |  |

Wartość netto:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/