**Załącznik nr 1.4 do SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.56.2018**

**Pakiet nr 4:**

**A. Opis Przedmiotu zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Parametr** | | **Minimalne wymagania** | **Parametr ofertowany** |
| **1**. | **Wanna do kąpieli kończyn górnych** | |  | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych przeznaczone do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzanego przez pompę. |  |
| Pojemność robocza niecki maksymalna (do przelewu) | 45 l |
| Minimalna (zalane wszystkie dysze) | 30 l |
| Funkcje: | ciepłego prysznica |
|  | system automatycznego napełniania |
|  | elektronicznie sterowane odkamienianie |
| Długość | maks. 900 mm |
| Szerokość | maks. 950 mm |
| Wysokość | maks. 920 mm |
| Liczba dysz: | min. 40 |
| Zabezpieczenie pompy przed | „pracą na sucho” |
|  | wskazanie temp. wody w niecce |
| System powiadamiania | o konieczności odkamieniania. |
| panel sterowania | elektroniczny panel sterowania pracą wirówki |
|  | regulacja intensywności masażu |
|  | Krzesło obrotowe w standardzie |
| **2.** | **Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa** | |  | Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody wzbudzanego przez pompę |  |
|  | Ekonomiczne zużycie wody możliwość napełniania automatycznego do poziomu standardowego i ekonomicznego |
|  | Stopień do wanny |
|  | Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy |
|  | System spustu i napełniania o dużych średnicach |
| Liczba dysz: | min 12 (2 sekcje) |
| Zabezpieczenie pompy przed | „pracą na sucho” |
|  | Wskazanie temp. wody w niecce |
|  | Automatyczne napełnianie |
| System powiadamiania: | o konieczności odkamieniania. |
| panel sterowania | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki |
|  | Możliwość kontroli kierunku strumienia wody |
| **3.** | **Wanna do kąpieli stóp i podudzi** | |  | Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzanego przez pompę. |  |
| Pojemność robocza niecki maksymalna (do przelewu)- | 60 l |
| Minimalna (zalane wszystkie dysze) | 40 l (+/-5 l) |
| Funkcja ciepłego prysznica | obecna |
|  | Elektronicznie sterowane odkamienianie |
|  | System automatycznego napełniania |
| Długość | maks. 980 mm |
| Szerokość- | maks. 900 mm |
| Wysokość- | maks. 620 mm |
| Liczba dysz | min. 35 |
| Zabezpieczenie pompy przed | „pracą na sucho” |
|  | Wskazanie temp. wody w niecce |
| System powiadamiania o | o konieczności odkamieniania |
| panel sterowania | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki |
|  | Regulacja intensywności masażu za pomocą pokrętła |
|  | Krzesło obrotowe w standardzie |

**A. FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Opis oferowanego wyposażenia (typ, model/ symbol/ nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka VAT (%)** | **Wartość netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **1** | **Wanna do kąpieli kończyn górnych** |  |  | **2 szt** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **2** | **Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa** |  |  | **1 szt** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **3** | **Wanna do kąpieli stóp i podudzi** |  |  | **2 szt** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **RAZEM:** | | | | | **χ** | **χ** |  | **χ** |  |

Wartość netto pakietu: ………………… Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: ………………… Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/