Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.67.2018

CZĘŚĆ I:  Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych

Uwaga: Ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości badań, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 24 miesiące | Nr katalogowy / Wytwórca | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania | Cena jedn. netto opakowania | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki do: Badania RKZ i oksymetryczne | 14 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Wartość netto (część I):  .................................... zł  		Słownie:  .................................................................................................................

Wartość brutto (część I):  .................................... zł 		Słownie:  .................................................................................................................

CZĘŚĆ II:  Dodatkowe akcesoria

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dodatkowe akcesoria (kalibratory, kontrole, materiały zużywalne itp.) i ich ilości konieczne do wykonania pełnej ilości oznaczeń określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

| Lp. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy / Wytwórca | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania | Cena jedn. netto opakowania | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część II):  .................................... zł  	Słownie:  .................................................................................................................

Wartość brutto (część II):  .................................... zł 	Słownie:  .................................................................................................................

CZĘŚĆ III:  Dzierżawa analizatora

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Okres dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych | 1 szt. | 24 m-ce |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy – wartość netto (część III): .................................... zł           Słownie: .................................................................................................................

Koszt dzierżawy – wartość brutto (część III): .................................... zł          Słownie: .................................................................................................................

Część IV:  Wartość oferty

Wartość netto oferty: .................................... zł 	Słownie: .................................................................................................................

(należy podać sumę wartości netto wyznaczonych w częściach I,  II i III, liczbowo i słownie)

Wartość brutto oferty: .................................... zł 	Słownie: .................................................................................................................

(należy podać sumę wartości brutto wyznaczonych w częściach I,  II i III, liczbowo i słownie)

Część V:  Szczegółowy opis oferowanego urządzenia

Analizator parametrów krytycznych (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia: ........................................................................................................

- typ / model: ........................................................................................................

- producent: ........................................................................................................

- rok produkcji: ........................................................................................................

- wartość analizatora: ........................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

  - Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018;

  - Dobowy czas kalibracji do 55 minut;

  - Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów;

  - Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych;

  - Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego;

  - Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, kreatynina, mocznik, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl);

  - Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory;

  - Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary;

  - Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki z próbki o objętości maksymalnie 70 µl w czasie maksymalnie 60 sekund;

  - Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów;

  - Automatyczne mieszanie próbki;

  - Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach;

  - Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym;

  - Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 14 dni;

  - Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną;

  - Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów;

  - Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych;

  - Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu;

  - Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem);

  - Możliwość zdalnego nadzoru analizatora będącego w tej samej podsieci szpitalnej z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez firmę oprogramowania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości, kalibracji, wyników pacjenta zgodnie z wytycznymi dla POCT. System dający możliwość sterowania analizatora;

  - Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim;

  - Wykonawca wraz z urządzeniem na czas trwania umowy dostarczy bezpłatnie lodówkę z zamrażarką niezbędną do przechowywania odczynników.

Miejscowość ............................................, dnia …….....................................

………........................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/