Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.74.2018

PAKIET NR 1

Odczynniki do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora moczu

CZĘŚĆ I:

Uwaga: Kontrola codzienna na dwóch poziomach

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość badań (2 lata) | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do analizy ogólnej moczu |  |  | ozn. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne (kontrole pozytywne + negatywne) |  |  | ozn. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pozostałe odczynniki |  |  | ozn. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały zużywalne |  |  | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część I):  ..................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część I):  .................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

CZĘŚĆ II:

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Okres dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator moczu | 1 szt. | 24 m-ce |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy urządzenia – wartość netto (część II): ................................ zł

Słownie: .................................................................................................................

Koszt dzierżawy urządzenia – wartość brutto (część II): ................................ zł

Słownie: .................................................................................................................

CZĘŚĆ III:

Wartość netto pakietu (wartość netto oferty): .................................... zł

Słownie: .......................................................................................................................................................................................

(należy podać sumę wartości netto wyznaczonych w części I oraz w części II, liczbowo i słownie)

Wartość brutto pakietu (wartość brutto oferty): .................................... zł

Słownie: .......................................................................................................................................................................................

(należy podać sumę wartości brutto wyznaczonych w części I oraz w części II, liczbowo i słownie)

CZĘŚĆ IV:

Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego

- WYMAGANE PARAMETRY  TECHNICZNE:

- Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2018;

- Analizator w pełni automatyczny o wydajności ok. 200 oznaczeń na godzinę;

- Zasada odczytu pasków - fotometria reflaktacyjna z zastosowaniem matrycy światłoczułej CCD oraz LED jako źródła światła;

- Automatyczny pomiar barwy moczu;

- Automatyczny pomiar turbidymetryczny klarowności moczu;

- Paski z kwasem askorbinowym i polem kompensacyjnym, w kasetach, stabilne na pokładzie analizatora dwa tygodnie;

- Podajnik próbek z ciągłym dostawianiem statywów, z możliwością jednorazowego załadowania min. 100 próbek;

- Wraz z wynikiem wyświetlany na ekranie obraz paska po reakcji i zachowywany w pamięci analizatora;

- Pamięć wyników wraz z obrazami pasków - min. 100 00;

- Moduł kontroli jakości;

- Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek w analizatorze;

- Dozowanie próbek na pola reakcyjne;

- Możliwość zaznaczenia przez użytkownika dowolnych progów testów, które będą flagowane jako patologiczne;

- Możliwość zmiany współczynnika reflektancji (obniżenie/ podwyższenie czułości),  niezależnie dla każdego zakresu każdego testów (nie dotyczy ciężaru właściwego);

- Możliwość dostrojenia pomiaru poszczególnych barw i klarowności z poziomu oprogramowania;

- Kalibracja analizatora za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjentów;

- Wyniki pH ze skalą co 0,5 jednostki w całym zakresie od 5 do 9;

- Materiały kontrolne tego samego producenta co analizator i paski, przechowywane w temperaturze pokojowej o stabilności nie krótszej niż 14 dni po otwarciu;

- Analizator parametrów fizykochemicznych połączony z analizatorem osadów;

- Wbudowany czytnik kodów kresowych;

- Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Marcel;

- Stanowisko robocze - komputer, monitor, klawiatura, czytnik kodów paskowych, drukarka (tonery i bębny nieodpłatnie) na przewidzianą ilość badań;

- Wykonawca zapewni nieodpłatnie półautomatyczny czytnik pasków fizykochemicznych jako back-up tego samego producenta;

- Klimatyzator do pomieszczenia o kubaturze ok. 80 m3;

- Mikroskop optyczny;

- Na czas trwania umowy bezpłatny serwis, części zamienne, przegląd techniczny raz w roku;

- Zapewniony nieodpłatny udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

- Wymagania dla modułu oceny osadu moczu:

- Zasada pomiaru: zautomatyzowana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją elementów osadu moczu w oparciu o rzeczywiste obrazy moczu zarejestrowane przy powiększeniu x100 (LPF) i x400 (HPF).

- Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 9 parametrów osadu (diagnostycznych, nie RUO).

- Możliwość zdefiniowania przez użytkownika przynajmniej 15 dodatkowych kategorii/parametrów.

- System rejestrujący i zachowujący w pamięci mikroskopowe pełne obrazy osadu moczu, nie jedynie pojedyncze elementy.

- Edycja/Weryfikacja wykrytych elementów moczu na pełnych obrazach mikroskopowych – monitor na wyposażeniu systemu.

- Wydajność: min. 100 próbek na godzinę.

- Pojemność pokładu próbkowego analizatora: min. 100 próbek oraz dodatkowy bufor na min. 100 próbek w mostku łączącym analizator moczu z analizatorem osadu.

- Pomiar w komorach pomiarowych, bez konieczności używania kuwet jednorazowych.

- Brak wymaganych jakichkolwiek odczynników za wyjątkiem płynów myjących.

- Mocz natywny, bez wirowania (również wewnątrz analizatora).

- Możliwość zaprogramowania kryteriów dla próbek, dla których nie wymagane jest badanie osadu.

- System wyposażony w komputer, drukarkę i min. 24 calowy monitor.

- Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek.

- Pełna integracja modułu oceny osadu  moczu z modułem do oceny parametrów fizykochemicznych moczu (wyniki z modułu fizykochemicznego przechodzą do modułu osadowego).

- Integracja z LSI Marcel.

- Wymagania do czytnika back-up:

- Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017/2018 roku, półautomatyczny czytnik pasków do moczu o wydajności min. 700 pasków na godzinę.

- Podajnik pasków bez użycia gumek/pasków z możliwością załadowania do podajnika min. 15 pasków jednorazowo.

- Zasada odczytu: fotometria reflektancyjna z zastosowaniem matrycy światłoczułej CCD i LED jako źródła światła.

- Obsługa za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego o przekątnej nie mniejszej niż 7 cali.

- Automatyczny odczyt barw moczu – min. 12 barw z możliwością edycji ich nazw, wybraniem nazwy domyślnej oraz barw flagowanych jako patologiczne.

- Możliwość dostrojenia odczytu poszczególnych barw z poziomu oprogramowania – zmiana współczynnika reflektancji dla odczytywanych automatycznie barw.

- Możliwość wybrania w aparacie klarowności moczu – min. 5 klarowności z możliwością edycji ich nazw, wybraniem klarowności domyślnej oraz klarowności flagowanych jako patologiczne.

- Kalibracja czytnika za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjentów.

- Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych/drukowanych testów na inną niż kolejność testów na pasku.

- Możliwość zapamiętywania kalibracji dla różnych serii i typów pasków testowych.

- Możliwość wprowadzenia do aparatu min. 100 numerów ID próbek przed ich pomiarem.

- Możliwość zmiany współczynnika reflektancji (obniżenie/podwyższenie czułości), niezależnie dla każdego zakresu/progu każdego testu.

- Pamięć wyników: min. 3000 wyników pacjentów, 1000 kontroli i 30 kalibracji.

- Wyniki pH ze skalą co najmniej co 0.5 jednostki w całym zakresie od 5 do 9.

- Zamknięta komora na zużyte paski.

- Dostępne materiały kontrolne na bazie moczu ludzkiego, ciekłe, w buteleczkach z zakraplaczem, tego samego producenta co czytnik i paski, stabilne min. 14 dni po otwarciu w temperaturze pokojowej (podać numer katalogowy).

- Możliwość wydrukowania z aparatu pacjentów z zawężeniem wydruku tylko do parametrów, które dały wynik patologiczny, bez drukowania parametrów pacjentów, które były w normie.

- Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

Analizator moczu (1 szt.):

- nazwa urządzenia: ........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość urządzenia: ..................................................................................................

Czytnik back-up (1 szt.):

- nazwa urządzenia: ........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość urządzenia: ..................................................................................................

Klimatyzator (1 szt.):

- nazwa urządzenia: ................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość urządzenia: ................................................................................................................

Mikroskop optyczny (1 szt.):

- nazwa urządzenia: ................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość urządzenia: ................................................................................................................

System informatyczny (1 kpl.):

wartość zestawu komputerowego: ........................................................................................................

- Oświadczam, iż złożona oferta spełnia wszystkie wyżej określone wymagania Zamawiającego.

Miejscowość ............................................, dnia …….....................................

………........................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/