Pakiet nr 7 – Zestaw do kraniotomii i drobnej ortopedii.

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa, model, nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw napędu szybkoobrotowego do zabiegów neurochirurgicznych i ortopedycznych z wyposażeniem zgodnie ze specyfikacją. |  |  | 1 kpl. |  |  |  |  |  |

| Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja zestawu do kraniotomii i drobnej ortopedii) – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | FUNKCJA / PARAMETR |  |
|  | WYMAGANY | OFEROWANY * |
| 1 | NAPĘD SZYBKOOBROTOWY - 1 szt. Szybkoobrotowy napęd wiertarski zasilany bezszczotkowym silnikiem elektrycznym, o napięciu 40v ( prąd stały) Prędkość obrotowa do 75 000 obr/min , moment obrotowy co najmniej 35 mNm Moc maksymalna 350 W Obroty wiercenia: lewo i prawo Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa Elastyczny przewód zasilający zintegrowany z napędem Długości kabla zasilającego napęd min. 4.5 m Średnica kabla zasilającego napęd max. 6 mm Waga napędu wraz z przewodem nie przekraczająca 400 g Temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta nie przekraczająca 48°C. Współpraca z różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi, nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego |  |
| 2 | NASADKA DO TREPANACJI - 1 szt. Nasadka wolnoobrotowa do trepanacji z reduktorem obrotów min. 60:1 Uniwersalny uchwyt ostrzy nasadki do trepanacji typu Hudson Zakres obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanów: 0 - 1250 obr/min Możliwość programowego ograniczenia max. obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanacji w profilu użytkownika konsoli sterującej Waga nasadki wolnoobrotowej do trepanów nie przekraczająca 250 g Jednorazowe ostrze trepanu 14/11mm w całości wykonane z metalu z "pilotem" prowadzącym- 24 szt |  |
| 3 | KRANIOTOM 16mm - 1 szt. Nasadka do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16mm, zintegrowana z nasadką osłona (stopka) opony twardej. Możliwość użycia ostrzy do nasadki do kraniotomii typu stożkowego i spiralnego Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu. Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym . Jednorazowe "stożkowe" ostrze kraniotomu współpracujące z nasadką 16mm grubość 2,3mm- 24 szt. |  |
| 4 | PROSTNICA 8cm - 1 szt. Prostnica współpracująca z ostrzami do kraniotomu i innymi dedykowanymi ostrzami mocowanymi bezpośrednio w gnieździe napędu. |  |
| 5 | KĄTNICA 7cm - 1 szt. Nasadka kątowa o długości roboczej 70 mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200 mm). |  |
| 6 | KASETA STERYLIZACYJNA - 1 szt. Dedykowana kaseta sterylizacyjna dwupoziomowa z wyprofilowanymi przedziałami na wszystkie elementy zestawu. Wszystkie elementy zestawu dopuszczone do mycia automatycznego w myjni-dezynfektorze Sterylizacja parowa wszystkich elementów zestawu do temp. maks. 137°C |  |
| 7 | MIKROPROCESOROWA KONSOLA STERUJĄCA - 1 szt. Interfejs użytkownika w języku polskim Dotykowy kolorowy wyświetlacz sterujący. Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów Możliwość zasilania napędów: szybko i wolnoobrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów ortopedycznych i laryngologicznych, młynków do kości. Możliwość niezależnej pracy dwóch podłączonych napędów Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu. Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika) Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędu umożliwiająca dostosowanie zachowania napędu podczas pracy jako elektrycznego lub pneumatycznego Wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej napędu niezależnie od nasadki Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie: 0 - 300 ml/min., zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli. Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów. Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 10 użytkowników. Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem. |  |
| 8 | STEROWNIK NOŻNY - 1 szt. Przewodowy pięcioprzyciskowy sterownik nożny z podświetleniem, z możliwością programowania funkcji wszystkich przycisków. Główny przycisk sterownika nożnego w formie platformy pozwalającej na obsługę sterownika z obu stron. Długość przewodu sterownika nożnego min. 4.5 m Obudowa sterownika nożnego zabezpieczona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie – klasa ochronna IPX8 |  |
| 9 | MIKRO PIŁA ORTOPEDYCZNA- STRZAŁKOWA - 1 szt. Częstotliwość pracy 25 000 /min, skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5⁰ Możliwość ustawienia głowicy w 8 pozycjach co 45⁰ Moc min: 130W Przewód sterujący o długości min 3 m . |  |
| 10 | Pozostałe warunki: sprzęt nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019, gwarancja minimum 24 miesiące. Czas reakcji Serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz. Sprzęt zastępczy na okres naprawy przekraczający 72 godziny. Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego dla personelu medycznego . Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy |  |

* należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów 
i dostaw.

W przypadku pojedynczych parametrów nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio 
u producenta sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Wartość netto pakietu:  ................. zł          Słownie:  ..........................................................

Wartość brutto pakietu:  ................. zł         Słownie:  ..........................................................

.....................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/