Załącznik nr 1.4 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020

Pakiet nr 4:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| Pozycja 1: SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA - 2 komplety Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………………………………. Producent: …………………………………………………………………………….. Typ: ……………………………………………………………………………...……………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne (opis) |
|  | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem, fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Co najmniej 4 zakresy temperatury:- temp. otoczenia,- 32°C, - 38°C, - 43°C | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach z koszykiem na koce, min. 3 koła muszą posiadać blokadę | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość uchwytu podstawy jezdnej | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania aparatu zarówno na pionowych jak i poziomych uchwytach | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia nie więcej niż 5 kg | TAK |  |
|  | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. | TAK |  |
|  | Uchwyt przewodu grzewczego zabezpieczający przed ściąganiem koca z pacjenta | TAK |  |
|  | Długość przewodów: - przewód grzewczy: min 1,8 m - przewód zasilający: min 4,0 m | TAK |  |
|  | Przepływ powietrza minimum 1400 l/min | TAK |  |
|  | Czas osiągnięcia zadanej temperatury – max 30 sek. | TAK |  |
|  | Panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie procesu ogrzewania poprzez włączenie urządzenia | TAK |  |
|  | Wskaźnik zbyt wysokiej temperatury | TAK |  |
|  | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA H13 | TAK |  |
|  | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | TAK |  |
|  | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia . | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 49 dB | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. | TAK |  |
|  | Dostępne koce ogrzewające wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu, materiału radioprzeziernego, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | TAK |  |
|  | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta) | TAK |  |
|  | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | TAK |  |
|  | W zestawie jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia): - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 230cm +/- 3cm) - 10 szt. - koc na całe ciało dla dorosłych z dodatkową właściwością termoizolacyjną, pokryte warstwą aluminiową (długość 230cm +/- 3cm) – 5 szt. - koc typu rura-10 szt. - koc na połowę górnej części ciała -20 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System ogrzewania pacjenta | 2 kpl. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    ………………..……            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   ………………….…            Słownie:  ................................................................................