Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Znak postępowania: DA-ZP-252-36/17

Część 1

Odczynniki do oznaczania hemostazy

| L.p. | Nazwa parametru | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto 1 op. | Wartość netto | Vat w % | Cena jedn. brutto 1 op. | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APTT | 23 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PT | 77 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AT-III | 2 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fibrynogen C | 13 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D-Dimery | 24 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Białko C | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Białko S | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czynnik V Leiden | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Calcium chloride 0,025M a 8-10 ml | 1 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Wartość netto: …………………...…… zł

Wartość brutto: ..................................... zł

Część 2

Materiały dodatkowe: kontrolne osocza na dwóch poziomach, kalibratory, płyny płuczące, myjące, płyny do rozcieńczania próbek badanych itd., w ilości niezbędnej do wykonania badań wymienionych w części 1. Kontrola codzienna naprzemiennie na jednym poziomie dla dwóch analizatorów. Kontrola białka C, S i faktora V Leiden – okresowo.

| L.p. | Nazwa parametru | J. m. | Ilość | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto 1 op. | Wartość netto | Vat w % | Cena jedn. brutto 1 op. | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

itd.

Wartość netto: …………………...…… zł

Wartość brutto: ..................................... zł

Część 3 - Dzierżawa analizatorów

| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | Stawa VAT (%) | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do hemostazy podstawowy |  |  |  |  |  |
| 2. | Analizator do hemostazy back-up |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy analizatorów .........................……..... zł brutto.

Część 4: Wartość oferty (należy podać sumę wartości brutto i netto części 1, 2 i 3)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część 1: Odczynniki do oznaczania hemostazy |  |  |
| 2 | Część 2: Materiały dodatkowe: |  |  |
| 3 | Część 3: Dzierżawa analizatorów |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wartość netto oferty (słownie): ................................................................................................................................….

Wartość brutto oferty (słownie): ................................................................................................................................…

Część 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH  ANALIZATORÓW

ANALIZATOR DO HEMOSTAZY PODSTAWOWY

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa aparatu:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ...............................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej.

| Lp. | Parametry analizatora: |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji analizatora - analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2016 r. |
| 2. | Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek |
| 3. | Wydajność aparatu co najmniej 110 ozn. / h (dla PT) |
| 4. | Analizator typu „random access” możliwość pracy w trybie CITO i BATCH |
| 5. | Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi / immunologicznymi (odczyt kolorymetryczny) |
| 6. | Szeroki panel oznaczeń - (PT, APTT, Fibrynogen met. Claussa, TT, czynniki krzepnięcia, białko C, białko S, D-Dimery, Plasminogen, Heparyna, antytrombina III, APCR-V, inhibitor plazminy, czynnik von Willebrandta, białko C, białko S, czynnik V Leiden);) |
| 7. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (brak możliwości kontaminacji) |
| 8. | Możliwość wprowadzania programów zdefiniowanych przez użytkownika |
| 9. | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych |
| 10. | Czas krzepnięcia określony na podstawie analizy krzywej krzepnięcia dla danej próbki wykreślonej z min. 1000 punktów pomiarowych |
| 11. | Możliwość załadowania co najmniej 15 odczynników na pokładzie aparatu |
| 12. | Czujnik poziomów odczynników i prób badanych |
| 13. | Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników i kuwet reakcyjnych na pokładzie aparatu |
| 14. | Aparat wyposażony w nagrzewarkę kuwet reakcyjnych umożliwiającą posiadanie w każdej chwili kuwety reakcyjnej gotowej natychmiastowo do pracy |
| 15. | Automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez konieczności przerywania pracy analizatora. Możliwość załadowania na pokład aparatu co najmniej 250 kuwet reakcyjnych zapewniających długą pracę aparatu bez konieczności nadzoru użytkownika |
| 16. | Możliwość wstawiania prób zarówno w zamkniętych probówkach, bezpośrednio po odwirowaniu, bez konieczności odciągania osocza jak i w naczynkach typu „cup”, przebijak korków |
| 17. | Możliwość wstawiania odczynników na pokładzie aparatu w opakowaniach (słoiczkach różnej wielkości). Podać jakie wielkości są akceptowalne |
| 18. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z przechowaniem krzywych reakcji pacjentów), danych kalibracyjnych (wraz z przechowaniem krzywych kalibracyjnych) i system kontroli jakości wykonywanych badań, wraz z wykresami Levey-Jenningsa |
| 19. | Możliwość archiwizacji bazy danych na nośnikach wraz z krzywymi kalibracyjnymi |
| 20. | Software aparatu kompatybilny z programami MS Office |
| 21. | Wygodna obsługa aparatu zarówno przez ekran dotykowy jak i tradycyjną klawiaturę komputerową i mysz |
| 22. | Komputer zewnętrzny, monitor, klawiatura, drukarka laserowa, zapewniona nieodpłatna wymiana materiałów eksploatacyjnych do drukarki (toner, bęben) oraz odbiór odpadów, czytnik kodów paskowych |
| 23. | Podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej Marcel |
| 24. | Odczynniki do oznaczania czasu protrombinowego w oparciu o rekombinowaną ludzką tromboplastynę (ISI 1,0+/-0,1). Trwałość odczynnika po rekonstytucji co najmniej 10 dni na pokładzie analizatora |
| 25. | Odczynnik do ozn. APTT - ciekły, zawierający syntetyczne fosfolipidy jako stabilizator, trwałość po otwarciu opakowania co najmniej 5 dni na pokładzie analizatora |
| 26. | Odczynnik do D-dimerów - do oznaczeń ilościowych, w oparciu o przeciwciała monoklonalne; trwałość po rekonstytucji co najmniej 7 dni na pokładzie analizatora |
| 27. | Antytrombina – odczynnik ciekły, gotowy do użycia |
| 28. | Wirówka MPW do wirowania osocza (oddzielnie) |
| 29. | Klimatyzator do pomieszczenia o kubaturze około 30 m³ |
| 30. | Krzesło obrotowe o zmywalnej tapicerce do stanowiska roboczego |
| 31. | Instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie personelu |
| 32. | W czasie trwania umowy nieodpłatnie: naprawa i części zamienne, przegląd techniczny raz w roku |
| 33. | Stół roboczy dostosowany do ustawienia dwóch aparatów |

ANALIZATOR DO HEMOSTAZY BACK-UP

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa aparatu:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ...............................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej.

| Lp. | Parametry analizatora: |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji analizatora – nie starszy niż 2014 r., kompatybilny z podstawowym |
| 2. | Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek |
| 3. | Analizator typu „random access” możliwość pracy w trybie CITO i BATCH |
| 4. | Wydajność oznaczeń dla PT powyżej 110 oznaczeń na godzinę |
| 5. | Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi / immunologicznymi (odczyt kolorymetryczny) |
| 6. | Szeroki panel oznaczeń - PT, APTT, Fibrynogen met. Claussa, TT, czynniki krzepnięcia, białko C, białko S, D-Dimery, Plasminogen, Heparyna, antytrombina III, APCR-5, inhibitor plazminy, czynnik von Willebrandta, białko C, białko S, czynnik V Leiden) |
| 7. | Możliwość wprowadzania programów zdefiniowanych przez użytkownika |
| 8. | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych (brak możliwości kontaminacji) |
| 9. | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych |
| 10. | Czas krzepnięcia określony na podstawie analizy krzywej krzepnięcia dla danej próbki wykreślonej z min. 1000 punktów pomiarowych |
| 11. | Możliwość załadowania co najmniej 15 odczynników na pokładzie aparatu |
| 12. | Czujniki poziomu cieczy dla prób badanych i odczynników |
| 13. | Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników i kuwet reakcyjnych na pokładzie aparatu |
| 14. | Aparat wyposażony w nagrzewarkę kuwet reakcyjnych umożliwiającą posiadanie w każdej chwili kuwety reakcyjnej gotowej natychmiastowo do pracy |
| 15. | Automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez konieczności przerywania pracy analizatora. Możliwość załadowania na pokład aparatu co najmniej 250 kuwet reakcyjnych zapewniających długą pracę aparatu bez konieczności nadzoru użytkownika |
| 16. | Możliwość wstawiania prób zarówno w probówkach zamkniętych, bezpośrednio po odwirowaniu, bez konieczności odciągania osocza jak i w naczynkach typu „cup”, przebijak korków. Podać jakie typy probówek są akceptowane przez analizator |
| 17. | Możliwość wstawiania odczynników na pokładzie aparatu w opakowaniach (słoiczkach różnej wielkości). Podać jakie wielkości są akceptowalne |
| 18. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z przechowaniem krzywych reakcji pacjentów), danych kalibracyjnych (wraz z przechowaniem krzywych kalibracyjnych) i system kontroli jakości wykonywanych badań, wraz z wykresami Levey-Jenningsa |
| 19. | Możliwość archiwizacji bazy danych na nośnikach wraz z krzywymi kalibracyjnymi |
| 20. | Software aparatu kompatybilny z programem MS Office |
| 21. | Wygodna obsługa aparatu zarówno przez ekran dotykowy jak i tradycyjną klawiaturę komputerową i mysz |
| 22. | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Marcel |
| 23. | Odczynniki do oznaczania czasu protrombinowego w oparciu o rekombinowaną ludzką tromboplastynę (ISI ok. 1). Trwałość odczynnika po rekonstytucji co najmniej 10 dni na pokładzie analizatora |
| 24. | Odczynnik do ozn. APTT - ciekły, zawierający syntetyczne fosfolipidy jako stabilizator, trwałość po otwarciu opakowania co najmniej 5 dni na pokładzie analizatora |
| 25. | Odczynnik do D-dimerów - do oznaczeń ilościowych, w oparciu o przeciwciała monoklonalne; trwałość po rekonstytucji co najmniej 7 dni na pokładzie analizatora |
| 26. | Antytrombina – odczynnik ciekły, gotowy do użycia |

Wymagania dotyczące komputera

Procesor czterordzeniowy, 4 GB RAM, HDD, CD-RW, karta graficzna, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000. Zalecany UPS (400 VA). Windows 7 lub Windows 8.1. System operacyjny klasy Proffesional. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix, drukarka laserowa. Przełącznik sieciowy 8 portów 1 Gbit (po zakończeniu umowy przełącznik przechodzi na własność Zamawiającego). Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel.

........................................, dnia ............................							              ...................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/