Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA-ZP-252-46/17)

Pakiet nr 1

- System monitorowania pacjenta – 8 szt

- Centrala monitorująca  - 1 szt

- Zestaw kolumn do intensywnej terapii - 8 sztuk

- Zestaw do tlenoterapii z nawilżaczem - 8 sztuk

- System monitorowania pacjenta – 8 szt

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor o budowie modułowej. Moduły pomiarowe wymienne między monitorami. Wymiana dokonywana poprzez podłączenie /odłączenie modułu – poprzez użytkownika – bez udziału serwisu, z automatyczną zmianą konfiguracji ekranu, bez zakłócania pracy monitora. Wszystkie oferowane moduły kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi monitorami. |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie przewożenia pacjenta |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy z ekranem o masie do 2 kg |  |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 20” |  |
|  | Menu ekranowe, opisy, komunikaty w języku polskim |  |
|  | Konfigurowany ekran, możliwość dopasowania sposobu prezentacji informacji do różnych wymagań |  |
|  | Pamięć przynajmniej 5 różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie, przynajmniej 10, z możliwością wyświetlania większej liczby |  |
|  | Możliwość zatrzymania i szczegółowej analizy na ekranie (pomiary w pionie i w poziomie przy pomocy przesuwowych kursorów) wybranych krzywych dynamicznych |  |
|  | Wyświetlanie i przekazywanie do systemu zbierania danych informacji z respiratorów, specjalizowanych monitorów i innych urządzeń |  |
|  | Zasilanie sieciowe 50 Hz, 230 V |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy braku zasilania sieciowego przynajmniej przez 2 godziny |  |
|  | Praca w sieci przesyłania danych |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych do centrali monitorującej OINK i szpitalnych systemów informatycznych |  |
|  | System w oferowanej przez Wykonawcę wersji zapewnia podgląd monitorów na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala i jest przystosowany do podglądu tych informacji przez Internet za pomocą bezpiecznego połączenia VPN lub równoważnego |  |
|  | Mocowanie monitora na stanowisku |  |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu na stanowisku w sposób zapewniający dopasowanie położenia ekranu, obrót, nachylenie i regulację wysokości ze wspomaganiem sprężyną gazową lub podobnym rozwiązaniem zmniejszającym siłę wymaganą do podniesienia monitora. W cenie urządzenia odpowiednie uchwyty i wieszaki. |  |
|  | Zastosowanie stacji dokującej, umożliwiającej łatwe odłączenie i podłączenie monitora. Stacja dokująca przekazuje do monitora zasilanie i połączenie z siecią centralnego monitorowania. |  |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |
|  | EKG w 8 monitorach |  |
|  | EKG dla wszystkich monitorów- Rejestracja odprowadzeni I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6. Jednoczesne wyświetlanie 3 z 7 odprowadzeń. Konfiguracji ekranu monitora zapewniająca jednoczesne wyświetlenie wszystkich 12 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość rejestracji i wydrukowania zarejestrowanego 12-odprowadzeniowego zapisu ekg na drukarce w centrali monitorującej. |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % |  |
|  | Monitorowanie odchylenia ST jednocześnie we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG – do 12, w zakresie przynajmniej ± 10,0 mm |  |
|  | Monitorowanie arytmii, wg przynajmniej 10 definicji arytmii |  |
|  | Pomiar oddechu w 8 monitorach |  |
|  | Pomiar z elektrod EKG dla wszystkich monitorów – Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna |  |
|  | Sygnalizacja i możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania, przynajmniej szczytami płuc i torem brzusznym |  |
|  | Pomiar saturacji (Sp02) w 8 monitorach |  |
|  | Prezentacja wyniku pomiaru w postaci numerycznej oraz krzywej pletyzmograficznej, w technologii Nellcor |  |
|  | Pomiar dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym (EtCO2) na 3 stanowiskach |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia w 8 monitorach |  |
|  | Zakres pomiarowy odpowiedni dla poszczególnych kategorii wiekowych |  |
|  | Wyzwalanie pomiaru automatyczne, w zakresie przynajmniej do 120 minut (podać przedziały czasowe ) i pomiary uruchamiane ręcznie |  |
|  | Prezentacja wyniku pomiaru w postaci wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego |  |
|  | System eliminacji artefaktów ruchowych, opisać |  |
|  | Pomiar temperatury w 8 monitorach |  |
|  | 2 kanały pomiarowe z niezależną konfiguracją obu kanałów. Wyświetlenie jednoczasowe: temperatura T1 i t2. Czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny w 3 monitorach, tylko powierzchniowy w 6 monitorach. |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia w 3 monitorach z możliwością zastosowania na wszystkich 8 stanowiskach |  |
|  | Przynajmniej 4 tory pomiarowe |  |
|  | Prezentacja wyniku pomiaru w postaci wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego na głównym monitorze stanowiska chorego |  |
|  | Pomiar inwazyjnego rzutu serca kalibrowanego typu Pulse Continous Cardiac Output (PiCCO) na 3 stanowiskach z wyświetlaniem na głównym monitorze stanowiska z możliwością zastosowania na wszystkich 8 stanowiskach |  |
|  | Układy alarmowe |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, przynajmniej 3 poziomy ważności |  |
|  | Funkcja co najmniej dwuminutowego zawieszania alarmów |  |
|  | Automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego monitorowanego stanu pacjenta |  |
|  | Ręczne ustalalenie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów |  |
|  | Pamięć alarmów: |  |
|  | Wewnętrzna pamięć obejmująca ostatnie 7 dni monitorowania zwierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisywanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów. |  |
|  | Trendy: |  |
|  | Trendy graficzne oraz tabelaryczne mierzonych parametrów. Okres zbierania min. 72 godziny |  |
|  | Rozdzielczość trendów min. 1 minuta |  |
|  | Inne |  |
|  | System nadzoru video w technologii IP, składający się z: - 3 kamer kolorowych, rejestratora pozwalającego na zapis w cyklu tygodniowym oraz ekranu kolorowego z wyświetlaniem obrazu ze wszystkich kamer zlokalizowanego w centrali monitorującej z możliwością wyświetlenia obrazu ze wszystkich kamer jednocześnie na jednym monitorze |  |

*należy wypełnić

- Centrala monitorująca –  1 szt

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jednoczesna obserwacja łącznie 8 stanowisk |  |
| 2. | Wyposażona w 2 minimum 20 calowe ekrany dotykowe oraz drukarkę laserową |  |
| 3. | Przynajmniej 72 godzinny pełnej rejestracji wszystkich monitorowanych parametrów dynamicznych z monitorów wszystkich pacjentów, podgląd informacji z respiratorów |  |
| 4. | Dostęp do zapisanych informacji za pomocą komputerów PC podłączonych do sieci szpitala i przez Internet za pośrednictwem bezpiecznego połączenia przy wykorzystaniu VPN lub podobnego rozwiązania |  |
| 5. | Podgląd dowolnego stanowiska OINK (stanowiska IT) podłączonego do sieci (monitor i respirator) na ekranie komputerów PC podłączonych do sieci szpitala i przez Internet za pośrednictwem bezpiecznego połączenia przy wykorzystaniu VPN lub podobnego rozwiązania |  |
| 6. | Oprogramowanie umożliwiające podgląd na centrali 8 łóżek znajdujących się na OINK |  |
| 7. | Dedykowane dwa dodatkowe komputery umożliwiające podgląd dowolnego stanowiska zlokalizowane w dwóch gabinetach lekarskich |  |
| 8 | Zabudowa umożliwiająca postawienie i podłączenie monitorów, drukarki z miejscami umożliwiającymi przechowywanie dokumentów dopasowana do warunków sali OINK |  |

*należy wypełnić

III Zestaw kolumn do intensywnej terapii -  8 szt.

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
|  | Sufitowa medyczna jednostek zasilająca zgodna z projektem technologicznym dla stanowiska intensywnej terapii umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną na przynajmniej trzech stanowiskach, na 5 stanowiskach dozwolona na jednej stronie z funkcją aparaturową i infuzyjną (kolumna aparaturowo-infuzyjna) |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem ramion i podwieszonych do niej dwóch ruchomych głowic zasilających (kolumn), rozmieszczonych po obu stronach łóżka pacjenta na przynajmniej 3 łóżkach, na pozostałych 5 dopuszczone na jednej ruchomej głowicy na jednej stronie |  |
|  | Kolumna „infuzyjna” po lewej stronie łóżka wyposażona w drążki infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz kroplówek |  |
|  | Kolumna „aparaturowa” po prawej stronie łóżka z możliwością ustawienia na półce respiratora i zawieszenia kardiomonitora |  |
|  | W przypadku pojedynczej kolumny aparaturowo-infuzyjnej wyposażenie obejmować musi drążki infuzyjne do zawieszania stacji pomp infuzyjnych oraz kroplówek oraz miejsce do postawienia respiratora oraz zawieszenia kardiomionitora |  |
|  | System wyposażony w zestaw oświetleniowy składający się z trzech wbudowanych lamp: - oświetlenie ogólne stanowiska - oświetlenie pacjenta do badan, - oświetlenie nocne. |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska intensywnej terapii zapewniające nie oślepiające pacjenta światło pośrednie (odbite od sufitu) |  |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań (skierowane bezpośrednio na pacjenta) |  |
|  | Oświetlenie nocne (światło rozpraszające ciemności bez zakłócania snu pacjentów) |  |
|  | Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w czystości : jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących |  |
|  | Możliwość przesuwania głowic zasilających wzdłuż belki w zakresie powyżej 100 cm |  |
|  | Możliwość obrotu głowic zasilających wokół własnej osi |  |
|  | Głowica zasilająca po stronie infuzyjnej zawieszona na wysięgniku obrotowym umożliwiającym wysunięcie kolumny do przodu lub jej wycofanie |  |
|  | Z przodu głowic zasilających zainstalowane szyny do mocowania półek i innego wyposażenia. |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek przez użytkownika |  |
|  | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie aparaturowej zainstalowane: a) Punkty poboru gazów medycznych : - tlen – 1 szt - sprężone powietrze – 1 szt - próżnia – 1 szt stanowiskach b) Gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt c) Bolce ekwipotencjalne – 8 szt d) gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – 2 szt e) Poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie z tyłu i na prawej ściance głowicy zasilającej. |  |
|  | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane: a) Punkty poboru gazów medycznych: - Tlen – 1 szt b) Gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt c) Bolce ekwipotencjalne – 8 szt d) Gniazdka sieci komputerowej RJ – 45 – 4 szt e) Poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie z tyłu i na lewej ściance głowicy zasilającej. |  |
|  | W przypadku pojedynczej kolumny aparaturowo-infuzyjnej zainstalowane na bocznej i tylnej ścianie kolumny: a) Punkty poboru gazów medycznych: - Tlen – 1 szt b) Gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt c) Bolce ekwipotencjalne – 8 szt d) Gniazdka sieci komputerowej RJ – 45 – 4 szt e) Poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie z tyłu i na lewej ściance głowicy zasilającej. |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne z norma DIN 13260-2 (tzw. typ DIN) |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z norma PN-ISO 32 |  |
|  | Udźwig każdej z kolumn (dopuszczalna waga wyposażenie i urządzeń, które mogą być zawieszone na kolumnie): 100 kg (lub więcej) |  |
|  | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie aparaturowej: półki – 2 szt, wysuwany pulpit na klawiaturę lub dokumenty (pod górna półką) – 1 szt, szuflada (pod dolna półką) – 1 szt, zamykane schowki na nadmiar kabli – 4 szt |  |
|  | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjnej: półka – 1 szt; , szuflady (zamocowane pod półką) – 2 szt; zamykane schowki na nadmiar kabli – 2 szt; drążek infuzyjny – 2 szt. |  |
|  | W przypadku pojedynczej kolumny aparaturowo-infuzyjnej: półka 1szt, wysuwana półka na dokumenty, 1 szt, szuflady 2 sztuki, zamykane schowki na nadmiar kabli 2 sztuki, drążek infuzyjny – 2 szt. |  |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe umożliwiające zawieszenie drobnego wyposażenia |  |
|  | Szerokość powierzchni roboczej półek (bez szyn i nakładek): - po stronie aparaturowej – 60 cm( ± 10 %) - po stronie infuzyjnej – 40 cm (± 10 %), głębokość wszystkich półek powyżej 45 cm. |  |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymywania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących |  |
|  | Wewnętrzna wysokość każdej z szuflad powyżej 10 cm |  |
|  | Fronty i boczne ścianki szuflad łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) demontażu szuflad do mycia i dezynfekcji |  |
|  | Pulpit w całości wsuwany pod półkę. Prześwit pomiędzy półką a pulpitem po wsunięciu: powyżej 5 cm. |  |
|  | Drążki infuzyjne o długości 100 cm (± 10 %) i średnicy 25 mm (± 10 %) |  |
|  | Drążki infuzyjne wyposażone w wysuwany wieszak do kroplówek. Regulacja wysokości wieszaka w zakresie min. 50 cm |  |
|  | Wieszak do kroplówek wyposażone w 4 zaczepy rozstawione co 90 stopni |  |
|  | Drążki infuzyjne mocowane z przodu kolumny w sposób umożliwiający regulację odległości pomiędzy drążkami do 50 cm i zapewniający udźwig drążka min. 15 kg |  |
|  | Blokada obrotu ramion wysięgnika zwalniana przyciskami z przodu półki oraz dodatkowo przyciskami na panelu sterowania na ściance głowicy zasilającej. |  |

*należy wypełnić

IV.	Zestaw do tlenoterapii z nawilżaczem -  8 szt

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przepływomierz z mocowaniem do szyny, zakończony złączem typu DIN, z przewodem dł. 1m |  |
| 2. | Możliwość ustawienia przepływu w zakresie min. 1-15 L/min. |  |
| 3. | Wyposażony w nawilżacz wielorazowy z możliwością sterylizacji |  |
| 4. | Wyposażony w gwint przystosowany do mocowania pojemników jednorazowych i wielorazowych |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | System monitorowania pacjenta | 8 szt |  |  |  |  |  |
| II. | Centrala monitorująca | 1 szt |  |  |  |  |  |
| III. | Zestaw kolumn do intensywnej terapii | 8 szt |  |  |  |  |  |
| IV. | Zestaw do tlenoterapii z nawilżaczem | 8 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /