Załącznik nr 1.3 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.82.2017

Pakiet nr 3

Respirator –  2 sztuki

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

Część A: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Lp. | PARAMETRY | Wartość wymagana | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WARUNKI OGÓLNE |  |  |
|  | Certyfikat CE i wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Respirator dla noworodków i dzieci od minimum 0,5 kg do 30 kg | TAK |  |
|  | Respirator zamocowany na wózku z blokadą wszystkich kół | TAK |  |
|  | Min. 1 szuflada lub schowek na akcesoria w wózku respiratora. Szuflady/schowki nieprzezierne, chroniące od kurzu i płynów (nie dopuszcza się koszyków) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o mocowanie respiratora na ramie łóżka (dopuszczone uchwyty tylko oryginalne, atestowane przez producenta respiratorów) | TAK |  |
| II | ## ZASILANIE RESPITATORA |  |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,0 – 6,0 bar | TAK |  |
|  | Przewody zasilania gazowego o dł. min. 3 m. do tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | TAK |  |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | TAK |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania akumulatorowego przez użytkownika w trakcie pracy urządzenia, bez użycia narzędzi, bez udziału serwisu – baterie w postaci wkładanych do respiratora modułów | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja  10%, 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany port dla zewnętrznego zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | TAK |  |
| III | RODZAJE WENTYLACJI |  |  |
| 16. | Wentylacja z zadaną objętością | TAK |  |
| 17. | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | TAK |  |
| 18. | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK |  |
| 19. | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |
| 20. | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | TAK |  |
| 21. | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | TAK |  |
| 22. | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |
| 23. | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana | TAK |  |
| 24. | Wentylacja nieinwazyjna typu nosowy CPAP | TAK |  |
| 25. | Nowoczesny tryb wentylacji służący do odzwyczajania pacjenta od respiratora – tryb Automode | TAK |  |
| 26. | Oprogramowanie do wentylacji NAVA | TAK |  |
| 27. | Wbudowane oprogramowanie do wentylacji neuronalnie sterowanej NIV NAVA | TAK |  |
| 28. | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu przepływem | TAK |  |
| 29. | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem | TAK |  |
| 30. | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem w szerokim zakresie min. -1 do -20 cmH2O | TAK |  |
| 31. | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu bazujące na odczycie elektrycznej aktywności przepony konieczne dla zapewnienia lepszej synchronizacji u pacjentów mających trudności w odzwyczajeniu od respiratora oraz konieczne dla uniknięcia zafałszowań i artefaktów zdarzających się przy wyzwalaniu tradycyjnym | TAK |  |
| 32. | Na wyposażeniu z respiratorami min. 1 urządzenie do odczytu elektrycznej aktywności przepony (dopuszczone są zarówno rozwiązania w postaci modułów sprzętowych montowanych bezpośrednio w respiratorach i pozwalających na prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony jak również niezależne od respiratorów urządzenia pozwalające na odczyt elektrycznej aktywności przepony i umożliwiające prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony na swoim ekranie) | TAK |  |
| 33. | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK |  |
| 34. | Funkcja natlenowania | TAK |  |
| 35. | Funkcja wstrzymania na wdechu | TAK |  |
| 36. | Funkcja wstrzymania na wydechu | TAK |  |
| 37. | Funkcja automatycznej kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania w trakcie wentylacji | TAK |  |
| 38 | Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| IV | PARAMETRY NASTAWIANE |  |  |
| 39. | Częstość oddechów, minimalny zakres 5-150 oddechów./min | TAK |  |
| 40. | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 2 - 350 ml | TAK |  |
| 41. | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 w trybie VC i PC | TAK |  |
| 42. | Możliwość regulacji czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 43. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | TAK |  |
| 44. | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 0-80 cmH2O) | TAK |  |
| 45. | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 0-80 cmH2O) | TAK |  |
| 46. | PEEP/CPAP minimalny zakres 1- 50 cmH2O | TAK |  |
| 47. | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | TAK |  |
| 48 | Programowalne przez użytkownika zakresy alarmowe | TAK |  |
| V | PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |
| 49. | Monitor do obsługi respiratora i obrazowania parametrów wentylacji o przekątnej ekranu minimum 12 cali | TAK |  |
| 50. | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK |  |
| 51. | Monitor z automatyczną regulacją jasności w stosunku do zmieniającego się natężenia światła w pomieszczeniu | TAK |  |
| 52. | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przy pomocy ograniczającego koszty, nie wymagającego okresowej wymiany elektronicznego czujnika tlenu ( nie chemicznego/galwanicznego ) | TAK |  |
| 53. | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 54. | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 55 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 56. | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 57. | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 58. | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 59. | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 60 | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 61 | Ciśnienie PEEPcałkowity (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 62. | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 63. | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 64. | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 65 | Podatność statyczna oraz dynamiczna (wartości cyfrowe) | TAK |  |
| 66 | Opory wdechowe i opory wydechowe (wartości cyfrowe) | TAK |  |
| 67. | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : |  |  |
|  | Ciśnienie / czas | TAK |  |
|  | Przepływ /czas | TAK |  |
|  | Objętość / czas | TAK |  |
|  | Pętle: |  |  |
|  | Ciśnienie/objętość | TAK |  |
|  | Przepływ/objętość | TAK |  |
| 68. | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | TAK |  |
| 69. | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | TAK |  |
| 70. | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 24 godz. | TAK |  |
| VI | ALARMY |  |  |
| 71. | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 72. | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 73. | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 74. | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 75. | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 76. | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 77. | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 78. | Bezdechu | TAK |  |
| 79. | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | TAK |  |
| 80. | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | TAK |  |
| 81 | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
| 82 | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora – min. 1000 zdarzeń | TAK |  |
| VII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 83. | Układ pomiarowy przepływu wielokrotnego użytku wbudowany w respirator niwelujący tworzenie dodatkowej przestrzeni martwej | TAK |  |
| 84. | Odporny na uszkodzenia układ pomiarowy przepływu typu ultradźwiękowego | TAK |  |
| 85. | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK |  |
| 86. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 87. | System nebulizacji sterowanej z pozycji ekranu respiratora | TAK |  |
| 88. | Możliwość rozbudowy o pomiar EtCO2, VtCO2, VCO2 - pomiar w strumieniu głównym, wyświetlanie krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | TAK |  |
| 89. | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
| 90. | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) | TAK |  |
| 91. | Nawilżacz wraz z systemem mocowania do respiratora | TAK |  |
| 92 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK |  |
| 93. | Płucko testowe wielokrotnego użytku na każdy aparat (autoklawowalne) | TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto w PLN | Podatek w % | Wartość brutto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator (zgodny z parametrami określonymi w części A ) ………………………………….. (nazwa, model) | 2 szt |  |  |  |  |  |

Wartość:

netto:  ……………………PLN          (słownie: …………………………………………………………………………………….)

brutto: ……………………PLN          (słownie: ……………………………………………………………………………………..)

dnia 		                                                                ..............................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego  przedstawiciela /