Załącznik nr 1.2 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.91.2017

OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA – Pakiet nr 2

Pozycja nr 1: Rektoskop operacyjny o średnicy 4 cm -  1 zestaw

Producent: _________________________________________________

Model/Typ: _________________________________________________

Rok produkcji (wymagany 2017) _________________________________

Część A: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wartość wymagana | Parametr oferowany (opisać lub wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Optyka teleskopowa o 30° odchyleniu osi pola widzenia od osi głównej układu optycznego, średnica 5 mm, z kątowym okularem oraz włóknami światłowodowymi umożliwiającymi transmisję światła, długość 21 cm, współpracująca z min. 2 typami przyłączy roboczych do rektoskopów operacyjnych o różnych długościach. Wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt. | #### TAK |  |
|  | Rektoskop operacyjny, średnica min. 40 mm, długość robocza max. 7,5 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 7,5 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem operacyjnym o dł max. 7,5 cm oraz optyką teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o średnicy min. 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o średnicy min. 12 mm, z kompletem uszczelek silikonowych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rektoskop operacyjny, średnica min. 40 mm, długość robocza max. 15 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 15 cm – 1 szt | TAK |  |
|  | Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem operacyjnym o dł max. 15 cm oraz optyką teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o średnicy min. 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o średnicy min. 12 mm, z kompletem uszczelek silikonowych ( zewnętrznych i wewnętrznych) oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, bransze zagięte w dół, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 43 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze preparacyjno - chwytające, bransze zagięte w dół, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 43 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, bransze zagięte w dół, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 43 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki, bransze zagięte w dół, ząbkowane, jedna ruchoma, monopolarne, rozbierlane, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 43 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-koagulująca, proksymalnie i dystalnie zagięta do dołu, śr. 5 mm, dł rob. 33 cm – 1szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt z zaworem typu Trumpet, do zast. Z rurkami ssąco-płuczącymi o śr. 5 mm, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda haczykowa, monopolarna, proksymalnie i dystalnie zagięta do dołu, śr. 5 mm, dł rob. 33 cm – 1szt. | TAK |  |
|  | Elektroda haczykowa, monopolarna, dystalnie zagięta do dołu, śr. 5 mm, dł rob. 33 cm – 1szt. | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolfranu, przycisk zwalniające zapinke z prawej strony; śr. 5 mm, dł 43 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Popychacz węzłów, śr. 5 mm, dł 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ramię mocujące rektoskop operacyjny, U- kształtne, min. pięcioprzegubowe, przeguby kulowe zaciskane przy pomocy pojedynczo – centralnego pokrętła, współpracujące z europejskimi stolami operacyjnymi, ergonomiczne, zapewniające bezpieczne mocowanie rektoskopu oraz stabilny obraz, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt zaciskowy, zakres 16,5 -23 mm, do zastosowania z oferowanym ramieniem mocującym – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw uszczelek do nasadki roboczej – 2 szt. | TAK |  |
|  | Aplikator, do zakładania uszczelek w nasadce roboczej rektoskopu operacyjnego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Plastikowy pojemnik do sterylizacji i przechowywania narzędzi, perforowany, z przezroczystą pokrywą, z matą silikonową typu jeż, dwupoziomowy, wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) : 545 x 260 x 115 (±5mm) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki z okularem skośnym o wym. 460 x 60 x 52 mm (± 5mm) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód o śr. 3,5 mm i dł. 300 cm, kompatybilny ze źródłem światła będącym na wyposażeniu zamawiającego, tj. Xenon 300, typ 20133120, wytwórcy Storz. |  |  |

Pozycja nr 2: Rektoskop operacyjny o średnicy 30 mm -  1 zestaw

Producent: _________________________________________________

Model/Typ: _________________________________________________

Rok produkcji (wymagany 2017) _________________________________

Część A: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia parametry wymagane) | Wartość wymagana | Parametr oferowany (opisać lub wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Tuba rektoskopu wielorazowa, o średnicy 30 mm i długości roboczej min. 7,5 cm, wraz z obturatorem – 1 szt. | #### TAK |  |
| 2. | Część proksymalna tuby rektoskopowej wyposażona w obudowę: - z 4 otworami umożliwiającymi symetryczne przymocowanie rektoskopu do skóry przy pomocy szwów, - z 2 przyłączami LUER-Lock z kranikami umieszczonymi na przeciwko siebie do podłączenia insuflacji CO2 i oddymiania, - z mocowaniem nasadki uszczelniającej – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Nasadka uszczelniająca wykonana z silikonu, wyposażona w 3 porty instrumentowe o średnicy 6 mm, 11 mm i 6 mm umieszczone w jednej linii horyzontalnie – 2 szt. | TAK |  |
| 4. | Wkład kleszczy chwytających, bransze okienkowe, ząbkowane, jedna ruchoma, śr. 5 mm, dł. 43 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 5. | Wkład kleszczy jelitowych, bransze okienkowe, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 43 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 6. | Wkład kleszczy, bransze atraumatyczne, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł rob. 43 cm – 1 szt. | TAK |  |

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Numer pozycji | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | % |
| 1 | Rektoskop operacyjny o średnicy 4 cm (zgodny z parametrami określonymi w części A – pozycja 1) …………………………………. (nazwa, model) | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 1 | Rektoskop operacyjny o średnicy 30 mm (zgodny z parametrami określonymi w części A – pozycja 2) …………………………………. (nazwa, model) | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela /