Załącznik nr 1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.96.2017

OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA

Cyfrowy aparat rtg z zawieszeniem sufitowym lampy RTG – 1 szt

Producent: _________________________________________________

Model/Typ: _________________________________________________

Rok produkcji (wymagany 2017) _________________________________

Część A: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| - L.p. | OPIS PARAMETRÓW | - WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Aparat RTG fabrycznie nowy - - jeden detektor bezprzewodowy przenośny w stole i jeden w statywie płucnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, detektory, generator wyprodukowane przez jednego producenta aparatu (grupę-dywizję) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | GENERATOR |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 50 [kW] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięcia roboczego | min. 40 [kV] max. 150 [kV] |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 [ms] |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas ekspozycji | ≥6000 [ms] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres [mA] | ≥ 10- 650 |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb programów anatomicznych APR zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie trójfazowe | 400 [V] / 50 [Hz] |  | Bez punktacji |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Moc małego ogniska | ≥ 25 [kW] |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Moc dużego ogniska | ≥ 65 [kW] |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 [kHU] |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1200 [kHU] |  | Bez punktacji |
|  | Nominalne obroty anody | ≥ 8500[obr./ min.] |  | Bez punktacji |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem z prezentacja wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja manualna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kolimatora | +/- 90° |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na: - regulację warunków ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie badania na panelu LCD na kołpaku pozwalające na akceptację lub odrzucenie badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja odległości lampa-detektor (SID) do badań w stole i w stojaku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Miarka centymetrowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik laserowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Filtry pediatryczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań promieniem pionowym i poziomym w stole kostnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych w stojaku płucnym, na stole i pacjentów na wózku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg | ≥ 300 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy rtg | ≥ 180 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≤45cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy rtg | ≥ 170 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej z zatrzaskiem co 90 stopni | ≥ +/- 90 [o] ( od pozycji środkowej) |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi pionowej z zatrzaskiem co 90 stopni | ≥ +/- 150 [o] ( od pozycji środkowej) |  | Bez punktacji |
|  | Centralne zwalnianie blokad ruchów liniowych kolumny i kołpaka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy uchwyt do detektora do badań promieniem poziomym na stole | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy kolumny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zautomatyzowanego zachowania odległość SID od stołu RTG przy ruchu pionowym blatu stołu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System śledzenia i ustawiania wysokości nad ziemią ogniska lampy RTG w zależności od wysokości środka stojaka do zdjęć płuc | TAK |  | Bez punktacji |
|  | STÓŁ PODNOSZONY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość blatu | ≥80cm |  | Bez punktacji |
|  | Długość blatu | ≥210cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 25cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥75cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu | Min. 58cm-83cm |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta | ≥250kg |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu-kaseta | ≤ 90mm |  | Bez punktacji |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG | ≤1,2 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi lub ręcznymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor w stole bezprzewodowy przenośny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku | ≤ 42 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego detektora | ≥135 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie od 100 do 180cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości SID = 180 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość płyta statywu - kaseta | ≤ 45mm |  | Bez punktacji |
|  | Pochłanialność płyty statywu | ≤ 0,8 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokowanie wysokości Bucky za pomocą hamulca elektromagnetycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor w stojaku zabudowany | TAK/NIE |  | TAK- 0 pkt. NIE- 5 pkt. |
|  | CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE 1 szt. |  |  |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora do stołu,i stojaka i badań poza nimi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) | ≥ 150 kg |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar aktywny detektora | 35x43 cm ± 1cm |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 6,0 podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 140 µm |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  | Bez punktacji |
|  | DQE | ≥ 50 % |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora | min. 3,3 lp/mm |  | Bez punktacji |
|  | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 baterii oraz min. 2 baterie w komplecie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pracy detektora z wykorzystaniem 1 akumulatora umożliwiający wykonanie 100 obrazów/godz. | ≥ 1 godziny |  | Bez punktacji |
|  | Oczekiwanie na obraz (podgląd) | ≤5s |  | Bez punktacji |
|  | Waga detektora wraz z baterią | ≤4kg |  | Bez punktacji |
|  | CYFROWY DETEKTOR W STOJAKU 1 szt. |  |  |  |
|  | Detektor wbudowany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DQE | ≥ 50 % |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar aktywny detektora | 43x43 cm ± 1cm |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 140 µm |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 8,0 podać |  | Bez punktacji |
|  | KONSOLA OPERATORA |  |  |  |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG jak i systemem obrazowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy monitor dotykowy stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów | ≥ 22 [”] |  | Bez punktacji |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość sterowania systemu za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 1000 obrazów |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i i automatyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja obrotu o dowolny kąt obrazu, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja powiększenia obrazu z wyświetleniem na całym obszarze monitora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych | TAK/NIE |  | TAK-1 pkt. NIE- 0pkt. |
|  | Pomiary długości, kątów, kątów Cobba | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK/NIE |  | TAK- 1 pkt. NIE- 0pkt. |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z przeglądarką zgodną z Dicom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników z eksportem pliku np. do Excela | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie zastępujące kratkę przeciwrozproszeniową ( kratka softwareowa ) | TAK/NIE |  | TAK-5 pkt. NIE- 0pkt. |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej ( na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pilot do obsługi aparatu ( ruch statywu, kontrola blend ) | TAK/NIE |  | TAK-1 pkt. NIE- 0pkt. |
|  | Moduł DAP realizowany w sposób sprzętowy lub za pomocą dostarczonego oprogramowania | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE- 0pkt. |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | TAK/NIE |  | TAK-1 pkt. NIE- 0pkt. |
|  | Oprogramowanie do kompresji kości żeber | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE- 0pkt. |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |  |  |  |  |
| 126. | Integracja ze szpitalnym system RIS PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| 128. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |
| 129. | Testy akceptacyjne, specjalistyczne oraz inne dokumenty zgodne z przepisami prawa niezbędne do uzyskania zezwolenia z właściwej Wojewódzkiej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej właściwej dla Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
| 130. | Szkolenie personelu obsługującego aparat w siedzibie zamawiającego max. 8 osób w grupie przez co najmniej 8 godz. ( 4godz+4godz) | TAK |  | Bez punktacji |

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Numer pozycji | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| 1 | Cyfrowy aparat rtg z zawieszeniem sufitowym lampy RTG (zgodny z parametrami określonymi w części A ) ………………………………….. (nazwa, model) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela /