Załącznik nr 1 do SIWZ

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.83.2017

formularz Szczegółowy oferty

Pakiet 1 - Implanty do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa.

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej w kolumnie „opis wyrobu” w poszczególnych pozycjach

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium do implantacji oferowanych zespoleń.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcia nw. implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

| L.p. | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, system tytanowy. Śruby dostępne w średnicach od 5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm, Pręty implantowane z nacięcia skórnego wykonanego pod śrubę. Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wyrobu |  | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | - śruby wraz z elementy blokującymi Wymagany skład banku: 4 szt. śrub każdego rodzaju z elementami blokującymi |  |  | 120 szt. (szt. - śruba wraz z elementem blokującym |  |  |  |  |  |
| b) | - pręty Wymagany skład banku: 2 szt. każdego rozmiaru |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………………………………………

Wartość brutto pakietu: ……………………………………………….

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 2 - Implanty  do krótkoodcinkowej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa.

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej w kolumnie „opis wyrobu” w poszczególnych pozycjach

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium do implantacji oferowanych zespoleń.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcia nw. implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

| L.p. | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja transpedikularna śrubami typu Schanz'a Parametry wymagalne: - materiał tytan, - Śruby standardowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym), podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym), podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące. - średnica pręta 6 mm - Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/-18°: boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta) Średnica śrub 5-7 mm. Pręty długości 50-200 mm - Blokowanie pręta do śruby od góry (patrząc od strony operatora). Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta. - Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja,lordotyzacja). Narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku „in situ” (w ranie operacyjnej). W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów. Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400m oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm. Pręty implantowane z nacięcia skórnego wykonanego pod śrubę. Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wyrobu |  | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | - śruby wraz z elementy blokującymi Wymagany skład banku: 4 szt. śrub każdego rodzaju z elementami blokującymi |  |  | 120 szt. (szt. - śruba wraz z elementem blokującym) |  |  |  |  |  |
| b) | - pręty Wymagany skład banku: 2 szt. każdego rozmiaru |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| c) | - poprzeczki Wymagany skład banku: 1 szt. każdego rozmiaru |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………………………………………

Wartość brutto pakietu: ……………………………………………….

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 3 - Implanty do protezoplastyki rewizyjnej kolana

Instrumentaria kompatybilne z oferowanymi implantami  i pełen zestaw implantów dostarczone do zabiegu, na podstawie składanych zamówień.

| L.p. | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modularna, półzwiązana, rewizyjna cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego jednopromieniowa. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową 5,10 mm, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego tylnych 5,10 mm i dystalnych 5,10,15 mm oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego o przekroju min.10-25 mm i minimum dwóch długościach. Trzpienie cementowe/bezcementowe z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu 2,4,6,8, mm w zakresie 360 stopni. Wkładka piszczelowa o grubości od min. 10 - 25 mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia, wykonana z polietylenu wysokiej odporności mechanicznej oksydacyjnej. Trzony przynasadowe z czystego tytanu piszczelowe symetryczne i asymetryczne oraz udowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wyrobu |  | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | - komponent udowy |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | - komponent piszczelowy uniwersalny |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| c) | - wkładka polietylenowa |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| d) | - trzpień piszczelowy |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| e) | - trzpień udowy |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| f) | - offset mimośrodowy do piszczeli |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| g) | - offset mimośrodowy do uda |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| h) | - podkładka piszczelowa przyśrodkowa |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| i) | - podkładka piszczelowa boczna |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| j) | - bloczek udowy dystalny |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| k) | - bloczek udowy tylny |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| l) | - komponenty tytanowy przynasadowy do uzupełniania dużych ubytków piszczelowych i udowych |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny z gentamycyną wraz ze strzykawką do mieszania próżniowego (minimum 40 g w opakowaniu) |  |  | 50 op. *podać wielkość oferowanego opakowania: ………………. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………………………………………

Wartość brutto pakietu: ……………………………………………….

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciel

Pakiet 4 - Implanty do protezoplastyki półzwiązanej kolana w  przypadku znacznych deformacji i niestabilności więzadłowych

Instrumentaria kompatybilne z oferowanymi implantami  i pełen zestaw implantów dostarczone do zabiegu, na podstawie składanych zamówień.

| L.p. | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modularna, półzwiązana, cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego typu mobile bearing. Komponent piszczelowy w 5 rozmiarach pokryty okładziną ceramiczną TiN, powierzchnia plateau umożliwiająca ruchy rotacyjne. Element udowy anatomiczny w 5 rozmiarach pokryty okładziną ceramiczną TiN. Wkładka polietylenowa typu rotating platform tylno-stabilizowana dająca efekt półzwiązania protezy o grubościach w zakresie 10-20mm. Adaptor do mocowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0,2,4,6mm) oraz do mocowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (0,2,4mm). Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanu do części udowej i piszczelowej mocowane za pomocą cementu lub bezcementowo w długościach 100-200 mm oraz średnicy 12-22mm. Podkładki uzupełniające ubytki części piszczelowej (przyśrodkowe i boczne) w wysokości 5 i 10 mm oraz udowej (tylne i dystalne) w wysokości 5 i 10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wyrobu |  | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | - element udowy anatomiczny |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | - element piszczelowy uniwersalny |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| c) | - wkładka polietylenowa typu rotating platform |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| d) | - trzpień przedłużający |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| e) | - adaptor do zamontowania trzpienia udowego umożliwiający nadanie offsetu |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| f) | - adaptor do zamontowania trzpienia piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| g) | - podkładka uzupełniająca ubytki części piszczelowej |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| h) | - podkładka uzupełniająca ubytki części udowej |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny z gentamycyną wraz ze strzykawką do mieszania próżniowego (minimum 40 g w opakowaniu) |  |  | 50 op. *podać wielkość oferowanego opakowania: …………………. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………………………………………

Wartość brutto pakietu: ……………………………………………….

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/