Załącznik nr 1 do siwz - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.99.2017

Pakiet nr 1 - Implanty do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa

Płytki tytanowe do zespoleń kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego, implanty PEEK do stabilizacji międzytrzonowej szyjnego odcinka kręgosłupa, zestaw do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa z dostępu tylnego z możliwością stabilizacji szyjno-potylicznej.

Dotyczy poz. 1 i 2:

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej dla poszczególnych pozycji.

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium do implantacji oferowanych zespoleń z uwzględnieniem automatycznych rozwórek do tkanek miękkich.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcia ww. implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy - dot. wszystkich pozycji.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

Dotyczy poz. 3:

Instrumentaria kompatybilne z oferowanymi implantami  i pełen zestaw implantów dostarczone do zabiegu, na podstawie składanych zamówień.

| L.p. | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki tytanowe do zespoleń jedno i wielosegmentowych szyjnego odcinka kręgosłupa z dostępu przedniego. Śruby samogwintujące, jednokorowe. Długość śrub w przedziale 10 - 20 mm, średnice 3,5 - 4,5 mm. Możliwość wprowadzenia wkrętu centralnie, w osi płytki. Płytki w rozmiarach 22 - 92 mm, stopniowane co 2 - 5 mm. Mechanizm blokowania śrub w płytce z możliwością odblokowania (usunięcia wkręta) i powtórzenia czynności blokowania śruby względem płytki. Możliwość dogięcia płytki do krzywizny anatomicznej kręgosłupa szyjnego (zwiększenie lub zmniejszenie wygięcia płytki) bez utraty możliwości blokady wkrętów. Implanty i narzędzia znajdują się w kontenerach przeznaczonych do ich przechowywania i sterylizacji i posiadają oznaczenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | Płytki tytanowe Wymagany skład banku: - po 2 szt. we wszystkich rozmiarach |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | Śruby Wymagany skład banku: - po 6 szt. we wszystkich rozmiarach |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proteza dysku szyjnego wykonana z materiału PEEK z wypełnieniem materiałem kościozastępczym w rozmiarach od 4 mm. Powierzchnie styku z trzonami (górna i dolna) karbowane, zabezpieczające przed przesunięciem implantu. Protezy pozwalające odtworzyć lordozę, zawierające zintegrowane znaczniki radiologiczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | Proteza Wymagany skład „Banku”: - po 2 szt. we wszystkich rozmiarach |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | Materiał kościozastępczy o pojemności umożliwiającej wypełnienie zaoferowanej protezy z poz. 2 a) Wymagany skład „Banku”: - 4 opakowania |  |  | 50 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa z dostępu tylnego z możliwością stabilizacji szyjno-potylicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | Śruby szyjne wieloosiowe (+/- 50 stopni), samogwintujące, tulipanowe, wkręcane w masyw wyrostków stawowych. Mocowanie pręta jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny). Śruby dostępne w średnicach od 3,5 mm do 4 mm i długościach od 10 mm do 50 mm. |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | Śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przezstawowo) dostępne w wersji z gwintem do kości korowej. W zestawie również dostępne śruby do odcinka C1/C2 z przedłużonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10 mm. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| c) | Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody polączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3,5 mm; 4,5 mm lub 5,0 mm, oraz długościach 4 - 18 mm. |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| d) | Pręty potyliczno-szyjne niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt), średnicy 3,5 mm. Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Możliwość połączenia prętów do potylicy za pomocą płytek. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| e) | Łączniki poprzeczne. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| f) | Haki laminarne prawe, lewe, krótkie, długie oraz tulipanowe. |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2 - Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa Th-L

- Wstawiony w depozyt bank implantów w pełnym zakresie wymiarowym w ilości określonej w poszczególnych pozycjach.

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium do implantacji oferowanych zespoleń z uwzględnieniem automatycznych rozwórek do tkanek miękkich.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcia ww. implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

| L.p. | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej odcinka Th-L-S tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa; w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcji kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego, oraz dodatkowy zestaw narzędzi do odtworzenia lordozy i kifozy kręgosłupa w złamaniach; trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | - pręty proste, pręty średnicy 5,5 mm osadzane w osi śruby, dł. 35-500 mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60 mm dł.), co 10 mm (60-80mm), co 20 mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm); Wymagany skład banku: - w zakresie rozmiarów 35-180 mm: po 4 szt. każdej długości - w zakresie rozmiarów 200-500 mm: po 2 szt. każdej długości |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | - pręty wstępnie dogięte średnicy 5,5 mm osadzane w osi śruby, dł. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60 mm dł.) oraz co 10 mm (60-100mm dł.); Wymagany skład banku: - po 4 szt. każdej długości |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| c) | - śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem (Ø4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm ,7mm ,8mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm); śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; Wymagany skład banku: - po 6 szt. każdej długości i średnicy |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| d) | - śruby kaniulowane z gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (Ø4,5mm i 5,5mm o dł. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6,5mm , 7,5mm ,8,5mm o dł. 25-60mm, ze skokiem co 5mm); śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; Wymagany skład banku: - po 6 szt. każdej długości i średnicy |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| e) | - śruby perforowane do cementowania wieloosiowe średnica 5,5 mm dł. od 35-50 mm, oraz średnica 6,5 mm dł. od 35-60 mm; śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; Wymagany skład banku: - po 6 szt. każdej długości i średnicy |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| f) | - haki laminarne w dwóch rozmiarach wielkości, odpowiednio lewe i prawe, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową”; Wszystkie rodzaje haków kodowane kolorami z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; wsteczny kształt gwintu na styku śruba/hak-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; Wymagany skład banku: - po 8 szt. każdego rozmiaru |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| g) | - haki pedikularne w dwóch rozmiarach, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową”; Wszystkie rodzaje haków kodowane kolorami z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; wsteczny kształt gwintu na styku śruba/hak-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; Wymagany skład banku: - po 8 szt. każdego rozmiaru |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| h) | - haki piersiowe w dwóch rozmiarach wielkości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową”; wszystkie rodzaje haków kodowane kolorami z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; wsteczny kształt gwintu na styku śruba/hak-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; Wymagany skład banku: - po 8 szt. każdego rozmiaru |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| i) | - haki z „offsetem”, lewe i prawe, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową”; - wszystkie rodzaje haków kodowane kolorami z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; wsteczny kształt gwintu na styku śruba/hak-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego. Wymagany skład banku: - po 8 szt. każdego rodzaju |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| j) | - poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dł., ze skokiem co 3-4 mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49 mm, 49-60 mm, 60-75 mm) oraz do wyboru poprzeczki w 7 rozmiarach z możliwością wielokątowego jej ustawienia względem prętów bez doginania dł. od 35-107 mm; poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; Wymagany skład banku: - po 2 szt. każdego rozmiaru |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| k) | - jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący, dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; Wymagany skład banku: - 16 szt. |  |  | 350 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 3 - Zestaw do wertebroplastyki

- Wstawiony w depozyt bank towarów zawierający 2 urządzenia mieszająco - podające z cementem kostnym oraz po 2 szt. igieł we wszystkich rodzajach.

| L.p. | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem wymagania: Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc. W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. Cement o podwyższonej lepkości i gęstości, natychmiast po wymieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszaniu składników. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | - urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym min. 20 g Wymagany skład banku: - 2 szt. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | - igła kostna Wymagany skład banku: - 2 szt. każdego rodzaju; |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/