Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.4.2018

PAKIET nr 1

Stenty uwalniające sirolimus   (dedykowane do proksymalnych  odcinków i dużych naczyń), cewniki balonowe oraz akcesoria dodatkowe

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy stalowy uwalniający sirolimus: - wykonany ze stali 316L, w technologii slotted tube, montowany na balonie - stent pokryty substancją antyproliferacyjną sirolimus uwalnianą z powierzchni stentu przy pomocy polimeru ulegającego biodegradacji - profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 mm max. 0.038”, grubość ściany stentu max. 0.115 mm, - długość stentów od 8 do 40 mm i średnicy od 2.0 do 4.5 mm (wzrost średnicy o 0.25 mm, w zakresie od 2.0 mm do 4.0 mm - shaft proksymalny/dystalny max. 1.8F/2.5F - RBP min. 16 atm. dla stentu o średnicy 3.0 mm - wymagany skład „banku” (14 szt): - 3,0 x 12 mm - 2 szt. - 3,0 x 18 mm - 2 szt. - 3,5 x 15 mm - 2 szt. - 2,5 x 12 mm – 1 szt. - 3,5 x 25 mm - 2 szt. - 2,75 x 12 mm - 2 szt. - 2,75 x 15 mm - 2 szt. - 2,5 x 18 mm – 1 szt. |  |  |  | 50 szt. |  |  |  |
| 2 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający sirolimus: - wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego L605, w technologii slotted tube, montowany na balonie - stent pokryty substancją antyproliferacyjną sirolimus uwalnianą z powierzchni stentu przy pomocy polimeru ulegającego biodegradacji - dedykowany się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych, krętych i mocno zwężonych odcinkach naczyń oraz zapewniający dostęp do gałęzi bocznych: ultra niski profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 mm max. 0.034”, grubość ściany stentu max. 0,07 mm - długość stentów w zakresie od 8 do 40 mm i średnicy od 2.0 do 4.5 mm (wzrost średnicy o 0.25 mm w zakresie od 2.0 do 4.0 mm) - shaft proksymalny/dystalny max. 1.8F/2.5F - RBP min. 16 atm. dla stentu o średnicy 3.0 mm - wymagany skład „banku” (12 szt. ): - 2,75 x 15 mm - 1 szt. - 2,75 x 18 mm - 1 szt. - 3,0 x 15 mm - 2 szt. - 3,0 x 25 mm - 2 szt. - 3,0 x 26 mm - 2 szt. - 3,5 x 15 mm - 2 szt. - 3,5 x 18 mm - 1 szt. - 3,5 x 25 mm - 1 szt. |  |  |  | 80 szt. |  |  |  |
| 3 | Cewnik balonowy do CTO niskoprofilowy, monorail - maksymalne wymiary haftu: proksymalny 1.8F, dystalny 2,5F - ciśnienie nominalne nie większe niż 8 atm. - profil wejścia nie większy niż 0,016” - RBP nie mniejsze niż 18 atm. - zakres długości co najmniej od 10 mm do 40 mm - dostępne średnice: 0.75, 0.80, 0.90, 1.00, 1.25 mm - balon typu semi-complaint - wymagany skład „banku” (13 szt.): - 0,75 x 10 mm - 1 szt. - 0,75 x 15 mm – 2 szt. - 0,80 x 15 mm – 2 szt. - 0,80 x 20 mm – 2 szt. - 1,00 x 15 mm – 2 szt. - 1,0 x 20 mm – 2 szt. - 0,90 x 15 mm – 1 szt. - 0,90 x 20 mm – 1 szt. |  |  |  | 60 szt. |  |  |  |
| 4 | Akcesoria dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a) | Rampa 2- drożna : - wysokociśnieniowa, wytrzymująca ciśnienie co najmniej 1000 PSI - wykonana z przezroczystego materiału - duża średnica wewnętrzna umożliwiająca wysoki przepływ - zapewniająca płynność w ustawieniu zaworów - z adaptorem rotacyjnym |  |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |
| 4b) | Przewód wysokociśnieniowy 120 cm: - wykonany z przezroczystego materiału, zbrojony - wytrzymujący ciśnienie co najmniej 1450 PSI - zaopatrzony w obrotową końcówkę luer-lock |  |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |
| 4c) | Introduktor o długości 11 cm i 23 cm oraz średnicy 6 F-10F: - koszulka o średnicy od 6F do 10F oraz długości 11 cm zaopatrzona w port boczny zakończony kranikiem trójdrożnym - dostępne koszulki o długości 23 cm (6F) - atraumatyczna, odporna na złamania i zagięcia - zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory - w zestawie igła 18 G/70 mm do nakłucia tętnicy |  |  |  | 160 szt. |  |  |  |
| 4d) | Prowadnik diagnostyczny: - wykonany ze stali nierdzewnej najwyższej jakości - długość prowadnika 200 i 260 cm, - zakres średnic 0,018’’- 0.038” - wykonany z końcówką J oraz prostą - pokryty teflonem - końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii - odporny na złamanie i zagięcie |  |  |  | 1 800 szt. |  |  |  |
| 5. | Elektrody endokawitarne : - możliwość atraumatycznego wprowadzenia do prawej komory - system ewakuacji mandrynu eliminujący możliwość perforacji - 2 stopnie sztywności elektrody - różne konfiguracje końcówki: 45°, typu „S”, typu „J”, dobrze formowalna - łatwa manewrowalność elektrodą - średnica 5 F i 6F |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |
| 6. | Torquer - zakręcany mechanizm montażu - wykonany z przezroczystego materiału - światło akceptujące prowadniki w zakresie średnic od 0,014 do 0,038 |  |  |  | 80 szt. |  |  |  |
| 7. | Opaska uciskowa do kompresji tętnicy promieniowej po usunięciu koszulki: - opatrunek kompresyjny typu opaska zapinany na „rzep” - wykonany z materiału umożliwiającego stały podgląd miejsca wkłucia do tętnicy - kompresja zapewniana przez zbiornik powietrza- poduszkę zaopatrzoną w jednostronną zastawkę, zapewniającą płynną regulację stopnia ucisku |  |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |
| 8. | Strzykawka z monometrem: - skala od 0 – 30 atm. - pojemność 30 ml - z ruchomą „męską końcówką” - możliwość łatwego łagodnego przesuwania tłoka - możliwość wykonania precyzyjnego inflacji i szybkiej deflacji - wyposażony w dren wysokociśnieniowego o dł. Ok. 25 cm z kranikiem |  |  |  | 1 300 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2

Stenty wieńcowe stalowe i cewniki balonowe do bifurkacji

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy stalowy dedykowany do bifurkacji naczyń wieńcowych: - wykonany ze stali 316L, w technologii slotted tube, montowany na balonie wysokociśnieniowym o zróżnicowanej średnicy - średnica proksymalna w zakresie od 3.5 mm do 4.5 mm; dystalna od 2.5 mm do 3.75 mm - pokryty warstwą biodegradowalnego polimeru uwalniającego lek o działaniu antyproliferacyjnym - system doprowadzający wykorzystujący jeden prowadnik - 3 markery pozycjonujące - w miejscu odejścia bocznicy powiększona komórka, umożliwiająca dostęp dowolnym stentem lub balonem bez predylatacji - długość 15 mm, 18 mm i 23 mm - RBP min. 16 atm. - wymagany skład „banku” (5 szt): - 2,5x3,25x18 mm-1szt - 3,0x3,5x18 mm-1 szt. - 3,0x3,5x23 mm-1 szt. - 3,0x3,75x18 mm-1 szt. 3,5x4,25x18 mm-1 szt. |  |  |  | 60 szt. |  |  |  |
| 2. | Cewnik balonowy, dedykowany do bifurkacji naczyń wieńcowych: - wysokociśnieniowy, o zróżnicowanej średnicy: średnica proksymalna w zakresie od 2.75 mm do 4.5 mm; dystalna od 2.5 mm do 3.75 mm - dostępne długości: 10 mm, 15 mm - 3 pozycjonujące markery - RBP min. 16 atm. - wymagany skład „banku” (2 szt.): - 2,5 x 3,25 x 10 mm – 1 szt. - 3,0 x 3,5 x 10 mm – 1 szt. |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 3

Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe pokrywane analogiem rapamycyny (everolimus), cewniki balonowe typu „semi compliant” do zmian uwapnionych, biodegradowalny system terapii wewnątrznaczyniowej  oraz prowadniki angioplastyczne

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem – pochodna sirolimusa - stent o budowie slotted tube, ze stopu kobaltowo-chromowego, którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt, a żelazo nie przekracza 3%; - stent ze stałym polimerem pokrywany analogiem rapamycyny (everolimus); - grubość ściany stentu max. 0,0032” (0,09 mm) dla wszystkich rozmiarów; - długość systemu doprowadzającego 145 cm; - duża siła radialna stentu: 24-35 PSI; - minimalny zakres średnic: 2,0–4,0mm; - minimalny zakres długości: 8-28 mm; - ciśnienie nominalne: max. 11 atm; - RBP: min. 18 atm dla wszystkich rozmiarów; - profil wejścia 0,017” - dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3,0 mm wynosi 4,0 mm) - wymagany skład „banku” (23 szt.) : - 2,5x12 mm-2 szt. - 2,5x15 mm-2 szt. - 2,5x18 mm-1 szt. - 2,25x15 mm – 1 szt. - 3,0x12 mm-2 szt. - 3,0x15 mm – 2 szt. - 3,0x 23 mm-2 szt. - 3,0x33 mm-2 szt. - 3,0x38 mm-1 szt. - 3,5x15 mm-2 szt. - 3,5x23 mm-2 szt. - 3,5x33 mm-1 szt. - 4,0x12 mm-2 szt. - 4,0x23 mm-1 szt. |  |  |  | 250 szt. |  |  |  |
| 2. | Cewniki balonowe do PTCA : - cewniki balonowe semi-compliant (półpodatne) - powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; - system monorail; - profil przejścia (crossing profile) - 0,021 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - profil wejścia (entry profile) - 0,017 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - długości balonika: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 mm - różne średnice balonika: od 1.2 do 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm - ciśnienie nominalne – 8 atm dla wszystkich rozmiarów - ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów - wymagany skład „banku” (24 szt.): - 1,2x20 mm-4 szt. - 1,2x15 mm-4 szt. - 2,0x20 mm-4 szt. - 2,0x15 mm-4 szt. - 2,5x20 mm-2 szt. - 3,0x20 mm-2 szt. - 3,5x20 mm-2 szt. - 4,0x20 mm – 2 szt. |  |  |  | 250 szt. |  |  |  |
| 3. | Prowadniki angioplastyczne – wszystkie rodzaje - z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; - średnica 0,014”; - długość 190 i 300 cm - końcówka prosta i w kształcie „J”; - minimum 20 rodzajów (niezależnie od długości i kształtu końcówki); - dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości. - dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części ,,roboczej” (minimum 12 rodzajów) |  |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |
| 4. | Stent wieńcowy typu stent-graft - stent stalowy; - system monorail; - montowany na balonie; - długość: min. zakres 16 – 26 mm; - średnica min. zakres 3,0 - 5,0 mm; - proteza naczyniowa z PTFE. - wymagany skład „banku” (2 szt. ) - 3,0 x 16 mm - 1 szt - 3,5 x 18 mm - 1 szt |  |  |  | 6 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 4

Stenty kobaltowo-chromowe hybrydowe uwalniające sirolimus pokrywane pasywnie, stenty kobaltowo-chromowe, stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus do uwapnionych zmian, cewniki balonowe typu „semi- i  non compliant” oraz prowadniki angioplastyczne

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent chromowo – kobaltowy hybrydowy uwalniający sirolimus oraz pokryty pasywnie - Konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia oraz kontrolowanie uwalniające sirolimus. - Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid). - Dawka leku: 50 – 250 µg w zależności od średnicy i długości - Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm. - Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) dla średnic: - 0,06mm / 60µm/0,0024” dla 2,25-3,0mm (71µm wraz z polimerem); - 0,08 mm /80µm /0,0031” dla 3,5-4,0mm (91µm wraz z polimerem) - Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0 mm., - Ciśnienie nominalne 8 atm. - Ciśnienie RBP 16 atm. - Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące - Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala uzyskanie doskonałej elastyczności zarówno przed rozprężeniem jak i po rozprężeniu, zwiększając dostarczalność stentu i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu przez kręte naczynia bez efektu „rybiej łuski” - Skracalność po rozprężeniu 0% - Możliwość doprężenia: - do 3,5 mm. dla średnic 2.25 – 3.0 mm. - do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4.0 mm. - Termin ważności 12 miesięcy - Wymagany skład „banku”(23 szt.): - 2,5x15 mm – 1 szt. - 2,5 x 22 mm-1 szt. - 2,25x15 mm – 1 szt. - 2,75 x 22 mm-1 szt. - 3,0 x 9 mm-1 szt. - 3,0 x 15 mm-2 szt. - 3,0 x 18 mm-2 szt. - 3,0 x 22 mm-2 szt. - 3,0 x 40 mm – 1 szt - 3,0 x 26 mm-1 szt. - 3,5 x 15 mm-2 szt. - 3,5 x 18 mm-2 szt. - 3,5 x 26 mm-1 szt. - 4,0 x 13 mm-1 szt. - 4,0 x 18 mm-1 szt. - 3,0 x35 mm – 1 szt. - 3,5 x35 mm – 1 szt - 3,5 x 40 mm – 1 szt |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |
| 2 | Stent chromowo-kobaltowy uwalniający sirolimus do uwapnionych zmian - Konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo-kobaltowe pokryte pasywna powłoką z węglikja krzemu oraz aktywną powłoką, zawiarjącą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus - pasywana powłoka (węglik krzemu) nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczania tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia) - aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus - biodegradowalny polimer na bazie PLLA (poly-L-Lactic Acid) - lek: sirolimus - dawka leku: 50-250 µg w zależności od średnicy i długości - dostępne dlugosci: 9;13;15;18;22;26;30 mm - dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): - 0,06 mm/ 60 µm/0,0024” dla średnic 2,25 – 3,0 mm (71µm wraz z polimerem); - 0,08 mm/80 µm/0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm (91 µm wraz z polimerem) - Crossing profile 0,039” dla średnicy 3,0 mm - Ciśnienie nominalne 8 atm. - Ciśnienie RBP 16 atm. - Czas biodegradacji polimeru ok. 18-24 miesiące - Konstrukcja „duble helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stenu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniające gładki przemieszanie stentu bez efektu ‘rybiej łuski” - Skracalność po rozprężaniu 0 % - Możliwość doprężenia: - do 3,5 mm dla średnic 2,25 – 3,0 mm - do 4,65 mm dla średnic 3,5 – 4,0 mm - Wymagany skład „banku”(18 szt.): - 2,25 x 15 mm – 2 szt - 2,5 x 18 mm – 2 szt - 3,0 x 18 mm – 2 szt - 3,5 x 18 mm – 2 szt - 4,0 x 18 mm – 1 szt - 2,5 x 15 mm – 2 szt - 2,75 x 22 mm – 2 szt - 3,0 x 26 mm – 2 szt - 3,5 x 30 mm – 2 szt - 4,0 x 26 mm – 1 szt |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |
| 3. | Cewniki balonowy semi – compliant : - Cewnik balonowy pół podatny - Konstrukcja hypotube - Materiał SCP (polimer semi krystaliczny) - Złożenie dwu lub trójzakładkowe - Dostępne długości: 6; 10; 15; 20; 25; 30 mm. - Dostępne średnice: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm - Crossing profile: 0,023” dla cewnika 3.0 mm. - System przenoszenia siły typu EFT - Ciśnienie nominalne: 7 atm - Ciśnienie RBP: 14 atm. - Shaft proksymalny - 2.0F (hydrofobowy), shaft dystalny 2.4F – (dla 1.25 – 1.5 mm.), 2.5F – dla (2.0 – 3.5 mm.), 2.6F – dla (4.0 mm.) - Marker pojedynczy środkowy dla 1.25 i 1.5 mm., oraz dwa na końcach dla 2.0 – 4.0 mm. wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F - Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070”) dla dwóch balonów max. 3.5 mm. - Pokycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika, hydrofobowe na balonie i końcówce – sposób pokrycia pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu - Pokrycie typu „patchwork” - wymagany skład „banku” (24 szt.); - 1,25 x 15 mm - 2 szt. - 1,25 x 20 mm- 2 szt. - 1,5 x 15 mm – 2 szt. - 1,5 x 20 mm - 3 szt. - 2,0 x 15 mm - 3 szt. - 2,5 x 15 mm - 3 szt. - 2,5 x 20 mm – 3 szt. - 3,0 x 15 mm - 2 szt. - 3,0 x 20 mm - 2 szt. - 3,5 x 15 mm - 1 szt. - 3,5 x 20 mm – 1 szt |  |  |  | 500 szt. |  |  |  |
| 4. | Cewnik balonowy non-compliant : - Cewnik balonowy, niepodatny, wysokociśnieniowy - Konstrukcja hypotube - Materiał SCP (polimer semi krystaliczny) - Złożenie trójzakładkowe - Profil wejścia 0,018 - Długość systemu dostarczania 145 cm - Dostępne długości: 8, 12, 15, 20, 30 mm. - Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm - Crossing profile: 0,023” dla cewnika 3.0 mm. - Zwiększenie średnicy od 3,0 do 3,09 mm od NP. do RBP (<3% atm przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym NP) - Bardzo krótkie „ skrzydła” balonu ułatwiające pozycjonowanie i zapobiegające wzrostowi podłużnemu - System przenoszenia siły typu EFT - Ciśnienie nominalne 14 atm - Ciśnienie RBP: 20 atm. (dla średnic 2.0 – 4.0 mm.), 18 atm. (dla 4.5 – 5.0 mm.) - Ciśnienie MBP: 30 atm. Dla średnicy 3.0 mm - Shaft proksymalny - 2.0F (hydrofobowy), shaft dystalny 2.6F – dla (2.0 – 3.75 mm.), 2.7F – dla 4.0 -5.0 mm - Dwa markery na każdym z końców balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F - Pokycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika, hydrofobowe na balonie i końcówce – sposób pokrycia pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu - Pokrycie typu „patchwork” - wymagany skład „banku” (15 szt) - 3,0 x 8 mm – 2 szt - 3,0 x 12 mm – 2 szt - 3,0 x 20 mm – 2 szt - 3,5 x 8 mm – 2 szt - 3,5 x 15 mm – 2 szt - 3,5 x 20 mm – 2 szt - 4,0 x 12 mm – 2 szt - 4,0 x 15 mm – 2 szt - 4,5 x 15 mm – 1 szt - 5,0 x 12 mm – 1 szt |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |
| 5. | Stent chromowo-kobaltowy pokryty pasywna powłoka dla chorych z przeciwskazaniami do długotrwałej terapii przeciwpłytkowej: - Steny chromowo-kobaltowe pokryte pasywna powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia - Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40 mm - Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm - różne grubości stentu (uzyskane optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej ) dla średnic: - 0,06 mm/ 60 µm/0,0024” dla średnic 2,0-3,0 mm; - 0,08 mm/80 µm/0,0031” dla średnic 3,5 – 4,0 mm - 0,12/120 µm 0,0047” dla średnic 4,5 i 5,0 mm - Crossing profile 0,037”dla średnicy 3,0 mm - Ciśnienie nominalne 9 atm - Ciśnienie RBP: - 2,00 – 4,0 m – 16 atm - 4,5 – 5,0 mm – 14 atm - Kostrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwości przechodzenia przez kręte naczynia. Łącznik i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski” - Skracalność po rozprężeniu 0 % - Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20 %, niklu 10 % - Możliwość doprężenia: - do 3,5 mm dla średnic 2,0 – 3,0 mm - do 4,65 mm dla średnic 3,5-4,0 mm - do 5,63 mm dla średnic 4,5-5,0 mm - wymagany skład „banku” (3 szt) - 2,5 x 15 mm – 1 szt - 3,0 x 18 mm – 1 szt - 3,5 x 22 mm - 1 szt |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |
| 6. | Prowadniki angiopalstyczne wszystkie rodzaje - typ konstrukcji: ‘shaping ribbon’; „coro to tip’ - prowadniki o rdzeniu stalowym, nitynolowym wzbogaconym chromem - średnica zewnętrzna prowadnika – 0,0414”/0,36 mm - dostępne długości 175 cm, 190 cm (możliwość przedłużenia o 150 cm za pomocą przedłużacza) i 300 cm - dostępny w wersjach z pokryciem hydrofobowym, hydrofilno-hydrofobowym, hydrofilnym - Gietkosć końcówki HF (high flexible), F (flexible), M (medium) - Dostępne wersje podparcia: standard oraz exstra support (rózne rodzaje sztywności) - Dostępne konfuguracje w zaleznosci od końcówki: J i proste - System wspomagający precyzyjne sterowanie CTP (controlled transmision platform) - Typ konstrukcji: ‘shaping ribbon’; ‘core to tip’ - Dostępna wersja z atraumatyczna końcówką „olive tip” - Dostępen w minimum 2 kolorach shaftu, umożliwiających rozróżnienie prowadników podczas zabiegu |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 5

Stenty wieńcowe platynowo-chromowe uwalniające pochodną rapamycyny (everolimus) do stentowania zmian zlokalizowanych w medialnych i dystalnych segmentach naczyń, wraz z  cewnikami balonowymi „semi- i non compliant” , cewniki przedłużające cewniki prowadzące, system protekcji dystalnej, głowica ultrasonograficzna do aparatu IVUS I-Lab wraz z osprzętem, oraz pompka wysokociśnieniowa

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balon do predylatacji: - średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) - w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push) - długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm - dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach - hydrofilne pokrycie shaft’u - ciśnienie nominalne 6atm. - ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów - możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów - wymagany skład „banku” (21 szt.): - 1,2 x 15 mm - 3 szt. - 1,2 x 20 mm - 3 szt. - 1,5 x 15 mm - 2 szt. - 1,5 x 20 mm - 2 szt. - 2,0 x 15 mm - 3 szt. - 2,5 x 15 mm - 2 szt. - 2,5 x 20 mm - 2 szt. - 2,75x 15 mm – 1 szt. - 3,0 x 20 mm - 2 szt. - 3,5x 15 mm – 1 szt. |  |  |  | 300 szt. |  |  |  |
| 2. | Balon „non compliant: - średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0, 5.5, 6.0) - długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm. Długości 6-20mm dla średnic 4.50 i 5,00 mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20 mm dla średnic 5.50 i 6.00 (8, 12, 15, 20) - dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego - ciśnienie nominalne 12atm. - ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów - duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm) - wymagany skład „banku” (20 szt.): - 3,0x12 mm – 2 szt. - 3,0x15 mm – 2 szt. - 3,0x20 mm – 2 szt. - 3,5x12 mm – 2 szt. - 3,5x20 mm – 2 szt. - 4,0x12 mm – 3 szt. - 4,0x15 mm – 2 szt. - 4,5x12 mm – 2 szt. - 4,5x18 mm – 2 szt. - 5,0x15 mm – 1 szt. |  |  |  | 350 szt. |  |  |  |
| 3. | Stenty platynowo-chromowy uwalniający rapamycynę: - średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) - długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm - stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. - pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego - ciśnienie nominalne 11 atm - ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16 atm dla 3.0 - 4.0mm - stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5 -15,1 %, - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów - profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040”, - długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm - recoil max. 3% - duża siła radialna min. 0.26 N/mm - możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) - możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury - 2.25 do 2.75; - 2.50-2.75 do 3.50; - 3.00-3.50 do 4.25; - 4.00 do 5.75; - Wymagany skład „banku” (28 szt.): - 2,25x16 mm – 1 szt. - 2,5x20mm – 1 szt. - 3,0x8 mm – 1 szt. - 3,0x16 mm – 2 szt. - 3,0x20 mm – 3 szt. - 3,0x24 mm – 2 szt. - 3,0x32 mm – 1 szt. - 3,5x8 mm – 2 szt. - 3,5x12 mm – 2 szt. - 3,5 x 38 mm – 1 szt - 3,5x20 mm – 3 szt. - 3,5x24 mm – 2 szt. - 3,5x32 mm – 1 szt. - 4,0x12 mm – 1 szt. - 4,0x20 mm – 1 szt. - 4,0x24 mm – 1 szt. - 4,5x16 mm – 1 szt. - 4,5x20 mm – 1 szt. - 3,0 x 38 mm – 1 szt |  |  |  | 350 szt. |  |  |  |
| 4. | Protekcja dystalna: - Zakres zaopatrywanych średnic 3.50 – 5.50mm - Długość systemu 190cm - Obrotowy koszyczek zintegrowany z liderem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie. - Możliwość ręcznego formaowania krzywizny końcówki lidera - Wielkość oczek filtra 110 mikronów - Markery widoczne w skopii: końcówka 3cm, pętla nitynolowa otwirejąca koszyczek oraz marker proksymalny - Wymagany skład „banku” - 2 szt. |  |  |  | 7 szt. |  |  |  |
| 5. | Przedłużające cewniki prowadzące (5w6) - Średnica wewnętrzna 0,057” 91,45 mm) - Średnica zewnętrzna 0,066” (1,68) - Długość systemu 145 cm - Shaft typu hypotube - Długość kanału roboczego 25 cm - Wymagany skład „banku” - 3 szt. |  |  |  | 30 szt. |  |  |  |
| 6. | Głowica ultrasonograficzna do aparatu IVUS I-Lab Wymagany skład „banku” - 3 szt. |  |  |  | 80 szt. |  |  |  |
| 7. | System trakcyjny („saneczki”) do głowicy ultrasonograficznej do aparatu IVUS I-Lab Wymagany skład „banku” - 3 szt. |  |  |  | 80 szt. |  |  |  |
| 8. | Prowadnik wieńcowy FFR sensor optyczny długość robocza prowadnika 185 cm średnica prowadnika -0,014” (≤0,36 mm) długość końcówki widocznej w skopii – 3 cm znacznik odległości – 90 cm (promieniowy) i 100 cm (udowy) długość przewodu optycznego – 2 m zakres pracy – 45 mm Hg do 300 mm Hg Wymagany skład „banku” - 3 szt. |  |  |  | 120 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 6

Cewnik do aspiracji i ewakuacji skrzepli

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do aspiracji i ewakuacji skrzeplin: - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - dwie średnice, kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 F i 6 F - powierzchnia portu ekstrakcji cewnika 6F>4,0 mm2 - cewnik wyposażony we wkładkę usztywniającą - dystalne pokrycie hydrofilne - marker na końcu systemu - dwie wersje: do świeżej skrzepliny z otworem centralnym i otworami na obwodzie cewnika oraz tylko z otworem centralnym do starej skrzepliny Wymagany skład „banku” - 10 szt. |  |  |  | 150 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 7

Cewniki prowadzące

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki prowadzące: - Cewniki o średnicy wewnętrznej min.: 0,058” dla 5F, 0,071” dla 6F, 0,081” dla 7F i 0,090” dla 8F - Zachowane zbrojenie metalowe, dwuwarstwowa obudowa - Końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii - Odporny na złamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką - Duża siła podparcia i pamięć kształtu - Pełna gama kształtów, umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej, dojście do by-passów oraz innych nietypowych odejść naczyń; dostępne cewniki z bocznymi otworami i modyfikowanymi końcówkami |  |  |  | 1 800 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 8

Cewniki diagnostyczne

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki diagnostyczne: - Cewniki o średnicy 4F, 5F, 6F i 7F i średnicach wewnętrznych dla 5F≥0,046” oraz ≥0,054” dla 6F - Długość min. 100 cm (dla cewnika typu PigTail – min. 110 cm) - Zbrojenie, o bardzo dobrej pamięci kształtu, odporność na złamania, zagięcia i temperaturę - Miękka atraumatyczna końcówka, bez zbrojenia na długości kilku cm od końca cewnika, dająca bezpieczeństwo zabiegu - Dobrze widoczna w skopii, pewnie tkwiąca w naczyniu - Różne długości, w zależności od miejsca dostępu Duży wybór krzywizn (od 3.5 do 6.0) i kształtów pozwalających na selektywną diagnostykę chorób tętnic wieńcowych i obwodowych |  |  |  | 3 500 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 9

Pętla typu „gęsiej szyjki” do usuwania ciał obcych, repozycjonowania stentów, cewników

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętla typu „gęsiej szyjki” do usuwania ciał obcych, repozycjonowania stentów, cewników: - możliwość atraumatycznego wprowadzenia do tętnicy - wykonana z materiału o bardzo wysokiej wytrzymałości - kompatybilna z cewnikiem 6 F - zestaw zawiera pętlę oraz mikrocewnik - rozmiary 2 – 35 mm (co najmniej 8 rozmiarów) - długości od 125 cm do 175 cm - wymagany skład „banku” – 3 szt |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 10

Linie do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą do przetwornika typu „Edwards”  oraz przetwornik typu Edwards

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linie do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą do przetwornika typu „Edwards” - pojedynczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - długość linii płuczącej 150 cm - jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 200 Hz - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% - prostoliniowy przepływ przez przetwornik - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcia za wielokierunkowy wypustek - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne) - osobny port wbudowany w konstrukcję przetwornika służący do testowania poprawności działania systemu |  |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |
| 2. | Przetwornik typu Edwards: - zapewniający kompatybilność z w/w linią do krwawego pomiaru ciśnienia oraz z polizjografem typ MAC-RAM (GE) |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 11

Urządzenia do zamykania tętnic po zabiegach przezskórnych

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia do zamykania tętnic po zabiegach przezskórnych z korkiem koalegenowym (6F – 8 F) |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 12

Balon do kontrapulsacji wewnątrzoralnej

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej: - dostępne w rozmiarach 7 Fr/30 ml, 8Fr/40ml, 9Fr/50ml - cewnik elastyczny, z hydrofilną powłoką, długość 27.3", - kanał centralny o średnicy 0.027" zbrojony drutem, - w zestawie 2 prowadniki o średnicy 0,025" i długości 175 cm pokryte teflonem, 2 koszulki dotętnicze, jedna z portem bocznym zbrojona metalowym oplotem , druga bez portu bocznego, 3 rozszerzadła, igła angiograficzna Linia z przetwornikiem do krwawego pomiaru ciśnień, parametry: - jedna linia pomiarowa o długości 152cm (120+30) - stałe płukanie z szybkością 3 ml/h przy 300 mmHg - zakres pomiarowy: -50 mmHg - 300 mmHg - system przepłukiwania obsługiwane jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek. - biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15 mikronów - linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem - częstotliwość własna kompletnej linii - 49,7 Hz - Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; - Zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem; Wymagany skład „banku” (2 szt.): - 7F/30 ml - 1 szt. - 8F/40 ml - 1 szt. |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 13

Łącznik typu Y (my Shell)

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik typu Y (my Shell): - światło wewnętrzne zastawki min. 9F - podwójna zastawka - otwieranie/zamykanie zastawki za pomocą przycisku (nie pokrętła) - system uszczelnienia pod rotatorem - możliwość wprowadzenia prowadnika 0,014” bez dodatkowej igły - łącznik Y o kształcie płaskiej „muszelki” w kolorze niebieskim z wmontowanym fabrycznie przewodem łączącym z rampą dwu/trójdrożną |  |  |  | 1 800 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 14

Jałowy zestaw do angiografii

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw jałowy do angiografii, min. skład zestawu zawiera: - Serweta zabiegowa 300-330x200-240 cm wykonana z czasowo nieprzemakalnej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu smms/sms, gramatura min. 51 g/m2 , z przeźroczystymi foliowymi wstawkami po obu stronach serwety wym. 60-70x300 cm, umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie powinno posiadać 4 otwory o średnicy 8-9 cm, otoczone taśmą lepną stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych. Wokół otworów warstwa wysokochłonna o gramaturze min 105g/m2 z 4 warstwowego nieprzemakalnego laminatu pochłaniająca materiał biologiczny i pozostająca na powierzchni sucha niebrudząca operatora i pacjenta oraz zapobiegająca osadzaniu się mikrowłokien o prowadnik lub cewnik o rozm. min. 140x90 cm – 1 szt - jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z czasowo nieprzemakalnej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu smms/sms o gram. min. 45 g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.28g/m2 w części przedniej i rękawach (na przedramieniach) rozm. XL – 1 szt.; - jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z czasowo nieprzemakalnej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu smms/sms o gram. min. 45 g/m2, rozm. L – 1 szt.; - osłona przeźroczysta okrągła na ekran radiologiczny o wym. min.80 cm, ściągnięta gumką - 1 szt.; - osłona przeźroczysta okrągła na ekran radiologiczny o wym. min. 65x65 cm, ściągnięta gumką na górze otworu dodatkowo w wolnych rogach posiada taśmy lepne - 1 szt.; - osłona na aparat min. 102x102cm. - wysokochłonne ściereczki o rozm. min. 30x35 – 4 szt.; - miski jednorazowego użytku o objętości ok. 0,5 l, okrągłe śr.11-17 cm – 2 szt; (biała i niebieska transparentna) oraz miska 125 ml – transparentna – 1 szt. - jednorazowe narzędzie metalowe typu Pean (prosty) 14-15 cm - 1 szt. - kompresy gazowe 17 nit. 8 warstw. o wymiarach 10x10 cm – 20szt.; - owinięcie zestawu z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wym. min. 140-150x180-200, - Osłonka włókninowa pod osłonę ołowiana zapinana na rzep – 2 szt. - Sterylna ściereczka nasączona alkoholem izopropylowym tworząca film ochronny między skórą a przylepcem wspomaga właściwości adhezyjne przylepców, minimalizuje ból podczas zmiany opatrunków i redukuje zerwanie naskórka – 2szt - Zestaw musi odpowiadać wymogom normy PN-EN 13795 1,2,3. Zestaw musi być zapakowany w torbę papierowo- foliową (dopuszczalne opakowanie z papier/folii typu Tyvec) w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację. Zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu zestawu były umieszczona co najm. 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informację dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. nazwa producenta, nazwa produktu, nr. katalogowy i datę sterylności/ważności. |  |  |  | 1 800 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 15

Stenty  stalowe pokrywane sirolimusem, cewnik przedłużający cewnik prowadzący typu „child in mother”, balon semi-compliant oraz koszulka naczyniowa dostęp promieniowy

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Steny stalowe pokrywane sirolimusem - Stenty stalowe o konstrukcji sinusoidalnej - Pokrywane sirolimusem - Biokompatybilny polimer PBMA/PEVA o grubości 6 um - Średnice stentu: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - Długość stentu: 12; 15; 18; 21; 24; 29; 33; 36 mm - Dla wszystkich długości dostępne wszystkie srednice stentu - Strut thickness – 90 um - Crossing profile 0,035” - Recoil < 2 % - Metal to artery ratio 15-18 % - Dla stentu 3,0 mm – NP. 8 atm, RBP 16 atm (dla 4,0 mm – 14 atm) - Tip profil 0,017” w pełni kompatybilny z cewnikiem 5F Wymagany skład „banku” (14 szt.): - 3,0 x 12 mm – 2 szt - 3,0 x 18 mm – 2 szt - 3,0 x 24 mm – 2 szt - 3,0 x 24 mm – 2 szt - 3,5 x 24 mm – 2 szt - 4,0 x 12 mm – 1 szt - 4,0 x 15 mm – 1 szt - 3,0 x 33 mm – 2 szt - 3,5 x 36 mm – 2 szt |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |
| 2. | Przedłużający cewnik prowadzący typu “child in mother”: - Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego. - Dostępny w średnicach 5-8F - Zmniejszający światło cewnika o max. 1F - Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu prze Y-konektor połączony z cewnikiem matką - Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm - Miękki, elastyczny, antraumatyczny silikonowy koniec cewnika. - Długość użytkowa 150 cm - Długość przedłużającego segmentu RX – 25 cm - Dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii. - Światło wewnętrzne 0,051”(dla cewnika 5F), 0,056” (dla cewnika 6F), 0,062” (dla cewnika 7F), 0,071” (dla cewnika 8F). Wymagany skład „banku” - 3 szt |  |  |  | 70 szt. |  |  |  |
| 3. | Balon semi – compliant - NP. – 12 atm, RBP – 22 atm (dla balonu 3,0 mm) - Profil dla balonu 1,0 mm – 0,0186”, 1,25 mm-0,0187”, 3,0 – 0,0207” - Przekroje balonów od 1,0 do 4,00 mm( 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm) - Długość balonó: od 5do 30 mm (5; 8; 10; 12; 15; 20; 30) - Tip 0,016”, długość końcówki 2 mm dla balonu 3,0 mm - Dostępne długości użytkowe 140 i 150 cm - Prox shaft 1,9 F distal 2,7 F Wymagany skład „banku” (14 szt.): - 1,0 x 10 mm – 2 szt - 1,25 x 15 mm – 2 szt - 1,5 x 15 mm – 2 szt - 2,25 x 20 nn – 2 szt - 2,5 x 20 mm – 2 szt - 3,0 x 20 mm – 2 szt - 3,5 x 20 mm – 2 szt |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |
| 4. | Koszulka naczyniowa dostęp promieniowy - długość 7,11 cm - średnica 4,5, 6 F dla długości 7 cm, 4,5,6,7 F długości 11 cm - zestaw z igłą 20 Ga i mini prowadnikiem o długości 45 cm o średnicy 0,021” końcówka prosta z możliwością odkształcenia prowadnika - atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką - zastawka zapewniająca bardzo dobra hemostazę oraz niskie opory przejścia podczas wprowadzania - pokrycie hydrofilne 1/3 dystalnej części rozszerzacza i 1/3 dystalnej części koszulki - giętka i odporna na załamania |  |  |  | 1 800 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 16

Stent  kobaltowo-chromowy  uwalniające sirolimus bez powłoki polimerowej, oraz kolec przelewowy

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stenty kobaltowo-chromowy uwalniający sirolimus bez powłoki polimerowej: - substancja czynna – sirolimus w dawce 1,2 ug/mm2 - bezpolimerowe pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej - platforma – stent kobaltowo-chromowy - długość ststemu doprowadzającego ≥ 145 cm - minimalny zakres średnic 2.0-4.0 mm - minimalny zakres długości: od 9 mm do 38 mm (minimum 10 długości) - grubość ściany stentu ≤ 0,0020” (50 um) dla średnicy 2,5 mm - profil wejścia ≤ 0,016” - crossing profile ≤ 0,035” dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm - shaft proksymalny ≤ 1,9F (dla wszystkich średnic) - shaft dystalny ≤ 2,5F (dla wszystkich średnic) - ciśnienie RBP ≥ 18 atm dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm - ciśnienie nominalne stentu ≤ 10 atm - Wymagany skład „banku” (24 szt): - 2,0x14 mm- 1 szt. - 2,0x19 mm- 1 szt. - 2,0x24 mm- 1 szt. - 2,25x14 mm- 1 szt. - 2,25x24 mm- 1 szt. - 2,5x19 mm- 1 szt. - 2,5x32 mm- 1 szt. - 3,0x14 mm- 2 szt. - 3,0x19 mm- 2 szt. - 3,0x27 mm- 1 szt. - 3,0x32mm- 1 szt. - 3,5x14 mm- 2 szt. - 3,5x19 mm- 2 szt. - 3,5x24 mm- 2 szt. - 3,5x32 mm- 1 szt. - 4,0x14 mm- 1 szt. - 4,0x19 mm- 2 szt. |  |  |  | 300 szt. |  |  |  |
| 2 | Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach zakończony z obu stron nasadkami chroniącymi przed skażeniem i posiadający poprzeczkę stabilizująca kolec i ułatwiającą nakłucia opakowania. |  |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 17

Kompres uciskowy do tętnicy udowej w kształcie UFO

| Lp. | Nazwa | Producent | Numer katalogowy | Cena netto (w zł/jedn.) | Ilość | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompres uciskowy do tętnicy udowej w kształcie UFO - Produkt do stosowania zewnętrznego - Kształt dwuwypukłego dysku - Wykonany z bezfreonowego tworzywa składającego się z 98% powietrza - Posiadająca dwa promienie krzywizny w celu zastosowania u szczupłych jak i otyłych pacjentów - Wykonany z jednej bryły materiału nieorganicznego zatem niepożywny dla bakterii i zarazek - Zastosowanie tętnica udowa i ramienna - Mocowany za pomocą bandaży elastycznych |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł              Zastosowano stawkę VAT: ............ %

Słownie: ......................................................................................................................................................

....................................  .............................                                                                                      		                      ....................................................................

/ miejscowość/                  / data /                                                                                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/