Załącznik nr 1 do siwz - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.11.2018

Implanty do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa

Płytki tytanowe do zespoleń kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego, implanty PEEK do stabilizacji międzytrzonowej szyjnego odcinka kręgosłupa, zestaw do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa z dostępu tylnego z możliwością stabilizacji szyjno-potylicznej.

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium do implantacji oferowanych zespoleń z uwzględnieniem automatycznych rozwórek do tkanek miękkich.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcia ww. implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy - dot. wszystkich pozycji.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami. Szczegółowe wymagania zostały określone w poniższej tabeli „opis wyrobu”.

Dotyczy poz. 1 i 2:

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej dla poszczególnych pozycji.

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy.

Dotyczy poz. 3:

Instrumentaria kompatybilne z oferowanymi implantami  i pełen zestaw implantów dostarczone do zabiegu, na podstawie składanych zamówień.

| L.p. | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta szyjna. Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Dostępne w rozmiarach 23-109 mm. Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2 mm, trzysegmentowe stopniowane co 3 mm, czterosegmentowe stopniowane co 4 mm. Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. Śruby długości 12 do 18 mm stopniowane co 2 mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). Płytki niskoprofilowe - wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5 mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5 mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach(specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | Płyty tytanowe Wymagany skład banku: - po 1 szt. w każdym rozmiarze |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | Śruby Wymagany skład banku: - po 8 szt. w każdym rozmiarze |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klatka międzytrzonowa szyjna Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, sterylne. Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI. Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej. Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem - czysty B-trójfosforan wapnia. Klatki odtwarzające lordozę szyjną. W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10 mm (stopniowane co 1 mm) i głębokości 12,5 mm. W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. Zamawiający wymaga również dostarczenia zestawu rozwieraczy do tkanek typu Caspar szyjnego odcinka kręgosłupa na czas trwania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | Klatki międzytrzonowe wypełnione biomateriałem Wymagany skład „Banku”: - po 2 szt. w każdym rozmiarze |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Opis wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizacja odcinka szyjnego z dostępu tylnego W instrumentarium narzędzia do wyginania i cięcia prętów, klucz dynamometryczny do śrub szyjnych, narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych „in situ”, celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50 mm (stopniowanie co 2 mm), miarka do ustalania długości śrub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę. W zestawie pręt próbny do tworzenia wzorca dla wyginania prętów właściwych. Implanty posiadające oznaczenia. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| a) | Śruby szyjne wieloosiowe (+/- 50 stopni), samogwintujące, tulipanowe, wkręcane w masyw wyrostków stawowych. Mocowanie pręta jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny). Śruby dostępne w średnicach 3,5 mm; 4,0 mm i 4,5 mm, długościach 8-50 mm. |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | Element blokujący z gwintem prostokątnym zapobiegającym niewłaściwemu przykręceniu. |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| c) | Śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przezstawowo) dostępne w wersji z gwintem do kości korowej. W zestawie również dostępne śruby do odcinka C1/C2 z przedłużonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10 mm. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| d) | Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3,5 mm; 4,5 mm lub 5,0 mm, oraz długościach 4 - 18 mm. |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| e) | Pręty potyliczno-szyjne niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt), średnicy 3,5 mm. Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Możliwość połączenia prętów do potylicy za pomocą płytek. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| f) | Płyty potyliczne. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| g) | Łączniki poprzeczne. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| h) | Haki laminarne prawe, lewe, krótkie, długie oraz tulipanowe. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/