Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2) (DA.ZP.242.35.2018)

Pakiet nr 2

Aparat EKG (2 szt.)

| l.p. | Opis | Oferowany sprzęt* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 lub 2018 |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Nazwa parametru/cechy, wyposażenie | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapis elektrokardiograficzny w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG. | Tak |  |
| 2 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń EKG. | Tak |  |
| 3 | Analiza sygnału EKG zgodna z normą EN 60601-2-51. | Tak |  |
| 4 | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta. | Tak |  |
| 5 | M Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z z analizą bez konieczności wydruku. | Tak |  |
| 6 | Pa Pamięć wewnętrzna minimum 300 badań. | Tak |  |
| 7 | Wbudowany ekran graficzny min 5,7” umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG. | Tak |  |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna. | Tak |  |
| 9 | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu. | Tak |  |
| 10 | Wydruk na papierze termoaktywnym o szerokości 110-112 mm. | Tak |  |
| 11 | Prędkość przesuwu papieru: 5/ 10/ 25/ 50mm/s. | Tak |  |
| 12 | Czułość EKG: 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV. | Tak |  |
| 13 | Filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz). | Tak |  |
| 14 | Filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz). | Tak |  |
| 15 | Filtr linii izoelektrycznej. | Tak |  |
| 16 | Przetwornik AC 24bit. | Tak |  |
| 17 | Częstość próbkowania min. 1000 Hz/kanał. | Tak |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | Tak |  |
| 19 | Detekcja stymulatora serca. | Tak |  |
| 20 | Współpraca z oprogramowaniem dedykowanym umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na komputerze. | Tak |  |
| 21 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4. | Tak |  |
| 22 | Zapis i odczyt badań z nośnika PenDrvie w standardzie zgodnym z EN 1064. | Tak |  |
| 23 | Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany akumulator z ładowarką wewnątrz aparatu. | Tak |  |
| 24 | Funkcja oszczędności energii akumulatora. | Tak |  |
| 25 | Wyposażenie: kompletny kabel EKG, komplet (6szt) elektrod przyssawkowych, komplet (4szt) elektrod klipsowych, papier EKG (rolka), kabel zasilania sieciowego. | Tak |  |
| 26 | Waga aparatu max. 1,8 kg (z wyposażeniem). | Tak |  |
| 27 | Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel EKG. | Tak |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku  pojedynczych  parametrów, nie występujących w materiałach firmowych,  Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Aparat EKG | 2 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ......................... zł             Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  ........................ zł            Słownie:  ...............................................................................

....................................................................                                                                                                                                                                                                    /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/